## Phụ lục 1. Danh mục hàng hóa
Phụ lục 1. DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ Gói thầu : Cung ứng các mặt hàng hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-2026 cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn (Ban hành kèm theo yêu cầu báo giá số /TTYT-KD ngày 20/9/2024)
STT | Mã HH | Tên hàng hóa mời báo giá | Yêu cầu về tính năng và yêu cầu về kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | HC001 | Ambu bóp bóng các cỡ | Ambu bóp bóng người lớn; trẻ em. | Bộ | 40
2 | HC002 | Anti A | Anti-A: Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-A 500100 (1,0ml). Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100%. Lọ ≥10 ml | Lọ | 60
3 | HC003 | Anti B | Anti-B: Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai B501100 (1,0ml). Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100%. Lọ ≥10 ml | Lọ | 60
4 | HC004 | Anti AB | Anti-AB: Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-A A-5E10; Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-B B-B-2D7 (1,0ml). Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100%. Lọ ≥10 ml | Lọ | 10
5 | HC005 | Anti D | Anti-D (Rho): Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti D BS225 (1,0ml). Thuốc thử Anti-D (Rho) là hỗn hợp gồm cả kháng thể đơn dòng IgM và IgG kháng nguyên D. Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100%. Lọ ≥10 ml | Lọ | 40
6 | HC006 | Bàn chải rửa tay phẫu thuật | Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | Cái | 200
7 | HC007 | Bộ đặt nội khí quản người lớn sử dụng ánh sáng thường | Gồm 1 thân, 3 lưỡi số 1, 2, 3; chất liệu thép không gỉ. | Bộ | 5
8 | HC008 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai ≥100ml, Lugol chai ≥100ml, Decolor (alcohol-acetone) chai ≥100ml và Safranine chai ≥100ml. | Bộ | 30
9 | HC009 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin chai ≥250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) chai ≥250ml và Methylen Blue chai ≥250ml. | Hộp | 15
10 | HC010 | Que Thử đường huyết | Que thử đường huyết sử dụng cho các dòng máy đo đường huyết CareSens N, CareSens N mini, CareSens N Voice, CareSens N Premier để đo nồng độ đường trong máu mao mạch toàn phần. | Test | 10000
11 | HC011 | Test thử đường huyết mao mạch | Công nghệ: Cảm biến sinh học (biosensor) Men que thử: GOD Khoảng đo: 1.1-33.3 mmol/L (20-600mg/dL) Loại mẫu phẩm: Máu mao mạch (đầu ngón tay, gan bàn tay, trên cánh tay) Đối tượng sử dụng (HCT) 25-60% Lượng mẫu máu: 0,5μL Đơn vị đo: mmol/L(hoặc mg/dL) | Test | 8000
12 | HC012 | Acid xoi mòn men răng 37% | Axit photphoric 37% dạng gel. Ống≥2,5ml | Ống | 10
13 | HC013 | Bột calcium hydroxyde | Bột calcium hydroxyde. Lọ ≥ 10g | Lọ | 10
14 | HC014 | Bột Cortisomol hoặc tương đương | Dùng cho hàn ống tủy. Hộp ≥23g | Hộp | 3
15 | HC015 | Caviton | Chất hàn tạm dùng trong nha khoa màu trắng.Lọ ≥ 30g | Lọ | 10
16 | HC016 | Composite đặc Màu A2 | Composite đặc trám thẩm mỹ, màu A2. Tuýp ≥ 2g | Tuýp | 10
17 | HC017 | Composite đặc Màu A3 | Composite đặc trám thẩm mỹ, màu A3. Tuýp ≥ 2g | Tuýp | 10
18 | HC018 | Cone Gutta | Cone Gutta Percha giúp trám bít ống tủy dễ dàng và nhanh chóng, tính cản quang cao. | Hộp | 20
19 | HC019 | Eugenol | dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa. Lọ ≥30ml | Lọ | 10
20 | HC020 | H - File 25mm (size 8 - 40) | Kích thước chiều dài là 25mmm. Có các số là từ số 8 đến số 40. Đây là sản phẩm giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy. Quy cách : Vỉ ≥6 cái | Vỉ | 20
21 | HC021 | H –File 21mm ( size 8 - 40) | Kích thước chiều dài là 21mmm. Có các số là từ số 8 đến số 40. Đây là sản phẩm giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy. Quy cách : Vỉ ≥6 cái | Vỉ | 20
22 | HC022 | K- File 25mm (size 8 - 40) | Kích thước chiều dài là 25mmm. Có các số là từ số 8 đến số 40. Sản phẩm này dùng để mở rộng ống tủy và làm nhẵn thành ống tủy. Quy cách : Vỉ ≥6 cái | Vỉ | 20
23 | HC023 | K –File 21mm ( size 8 - 40) | Kích thước chiều dài là 21mmm. Có các số là từ số 8 đến số 40. Sản phẩm này dùng để mở rộng ống tủy và làm nhẵn thành ống tủy. Quy cách : Vỉ ≥6 cái | Vỉ | 20
24 | HC024 | Keo dán (bonding) | Keo dán một thành phần, xoi mòn với acid (total-etch), với độ bền dán cao. Dán tuyệt vời trên men và ngà. Keo dán nền ethanol/nước. Chai nhỏ giọt độc đáo, dễ sử dụng, cho phép nhìn thấy một cách chính xác lượng keo còn lại trong chai. Nắp đóng an toàn, hạn chế tối thiểu sự bay hơi. Lọ ≥5ml | Lọ | 3
25 | HC025 | Lentulo | Làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, dùng để đưa chất hàn vào ống tủy. Quy cách: Vỉ ≥ 4 cái | Vỉ | 20
26 | HC026 | Trâm gai | Trâm gai nha khoa để lấy tủy răng. Quy cách : Vỉ ≥6 cái | Vỉ | 20
27 | HC027 | Thuốc trám Fuzi IX | Tăng cường phóng thích Fluoride, vật liệu trám glassionomer cản quang dành cho răng. Hoặc tương đương. Hộp ≥ 15gam | Hộp | 4
28 | HC028 | Thuốc diệt tủy | Thuốc diệt tủy được dùng cho nha khoa. Lọ ≥5g | Lọ | 5
29 | HC029 | Tay khoan chậm | Tay khoan nha khoa tốc độ chậm khuỷu. Tốc độ: 5.000 - 25.000 vòng/phút. | cái | 1
30 | HC030 | Tay khoan nhanh | Tay khoan tốc độ nhanh, loại kết nối 4 lỗ. Tốc độ: 320.000 - 410.000 vòng/phút. | cái | 2
31 | HC031 | Dầu xịt máy khoan | Dung dịch vệ sinh, bôi trơn cho các loại tay khoan dùng trong nha khoa. Thành phần: dầu khoáng trắng và dầu bạc hà. Lọ ≥ 500ml | Lọ | 3
32 | HC032 | Cloramin B | Clo đạt 25- 27%, bột trắng có mùi đặc trưng | Kg | 150
33 | HC033 | Bóng đèn nội soi tai mũi họng | Dùng cho thiết bị nội soi tai mũi họng, công suất 24V-250W | Cái | 20
34 | HC034 | CO2 y tế | CO2 nồng độ ≥ 99,9% Chứa trong Bình dung tích 40L, có dán nhãn, khối lượng khí trong bình là 25kg (+/-5%) | Bình | 50
35 | HC035 | Oxy y tế 10L | O2 nồng độ ≥ 99,5%. Áp suất nạp ≥ 150 bar, Áp suất thường ≥ 130 bar; 10 Lít/ Bình | Bình | 255
36 | HC036 | Oxy y tế 40 lít | Chứa trong bình chịu áp lực dung tích 40 lít áp suất nạp ≥ 130 kg/cm2; 40 Lít/ Bình | Bình | 4800
37 | HC037 | Dây dẫn lưu ổ bụng | Chất liệu nhựa PVC y tế, ống dây mềm dẻo, có lỗ. Đường kính trong 5.0mm hoặc 7.0mm, đường kính ngoài: 7.0mm hoặc 10mm chiều dài 396mm. Tiệt trùng. | Cái | 500
38 | HC038 | Parafin hạt tinh thiết | Điểm nóng chảy 56 - 58 độ C; Hàm lượng dầu ≤0,9%; Độ nhớt ở 100 độ C: 3.6 - 5.5 cSt | Kg | 130
39 | HC039 | Máy điện châm | Máy điện châm 6 giắc có 6 kênh, kích thích 12 huyệt cùng một lúc | Cái | 15
40 | HC040 | Dây điện châm | Chất liệu được làm bằng dây đồng bọc nhựa cách điện, một đầu được thiết kế giắc cắm , một đầu được thiết kế >=2 đầu ra,sử dụng cho máy điện châm đa năng Model 04-05JH | Cái | 500
41 | HC041 | Dây máy điện xung | Dùng cho máy vật lý trị liệu MF5-08 | Cái | 300
42 | HC042 | Miếng dán điện xung | Dùng cho máy vật lý trị liệu MF5-08 | Cặp | 1200
43 | HC043 | Máy điện xung | Cấu hình cung cấp: - Máy chính : 01 chiếc - Tấm ion âm: 01 chiếc - Tấm nhiệt hồng ngoại: 01 chiếc - Đai túi nhiệt: 01 chiếc - Thuốc thảo mộc: 01 gói - Bút thử điện: 01 chiếc - Miếng dán xung dẻo: 01 đôi - Dép điện xung chân: 01 đôi - Dây điện xung: 01 chiếc - Dây nguồn 220V: 01 chiếc - Đầu phát laser: 01 chiếc - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển - Hộp valy đựng: 01 chiếc | Cái | 10
44 | HC044 | Dung dịch sát khuẩn povidone iodine | Thành phần chính: povidone iodine 10% Quy cách: Chai ≥500ml | Chai | 1209
45 | HC045 | Gel bôi trơn | Hòa tan được trong nước, dùng phổ biến trong bôi trơn âm đạo, khám phụ khoa, nội soi trực tràng, đại tràng Trọng lượng : Tuýp ≥82g | Tuýp | 295
46 | HC046 | Gel Siêu âm | Tan trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường Quy cách: Can ≥ 5 lít | Can | 110
47 | HC047 | Giấy điện tim 6 cần tập | Giấy in nhiệt có kẻ ô, Kích thước: 110mm x 140mm. Sử dụng cho máy điện tim 6 cần | Tập | 980
48 | HC048 | Giấy in kết quả xét nghiệm nước tiểu | Chiều rộng khổ giấy 5,8cm. Chiều dài ≥ 20m | Cuộn | 500
49 | HC049 | Giấy in nhiệt | Khổ 80mm x đường kính 45mm | cuộn | 500
50 | HC050 | Giấy siêu âm | Dùng để in hình ảnh siêu âm. Kích thước 110 mm x 20m | Cuộn | 1000
51 | HC051 | Dây garo | Chất liệu: Thun cotton | Cái | 1020
52 | HC052 | Huyết áp và ống nghe | Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20~300 mmHg . Độ chính xác ± 3mmHg. Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không). Có giấy kiểm định ban đầu cho mỗi đơn vị sản phẩm khi cung cấp. | Cái | 120
53 | HC053 | Dầu khoáng | Dầu khoáng dùng kèm với thanh định danh. Lọ ≥125mL | Lọ | 8
54 | HC054 | Dầu soi kính | Dung dịch dầu, dùng cho kính hiển vi. Chai ≥500ml | Chai | 6
55 | HC055 | Test nhanh chẩn đoán lao (TB) | - Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Định tính phát hiện kháng thể TB Lao IgG/IgM | Test | 300
56 | HC056 | Test nhanh chẩn đoán HIV | Định tính phát hiện kháng thể kháng HIV-1 và hoặc HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Kháng nguyên tái tổ hợp HIV, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2. - Độ nhạy tương quan: 100%, - Độ đặc hiệu tương quan: 99.89%, - Độ chính xác: 99.99%. - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính: HBsAg, Anti-Syphilis, Anti-HCV, Anti-RF, Anti-Rubella IgG Không bị nhiễu bởi các chất: Creatine 200 mg/dL, Bilirubin 1g/dL, Caffeine 20 mg/dL | Test | 6000
57 | HC057 | Test định tính phát hiện kháng thể kháng (HIV) 1, 2 và tuýp phụ O trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. | Xét nghiệm nhanh để định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể kháng Vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) 1, 2 và tuýp phụ O trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. - Độ nhạy : 100% - Độ đặc hiệu: ≥ 98,74% | Test | 6000
58 | HC058 | Thanh thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 bằng sự hình thành vạch rõ ràng (3 vạch) và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. - Nhạy với IgM trong giai đoạn nhiễm bệnh sớm - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8%. - Phức hợp vàng: Kháng nguyên HIV-1 gp41, p24, HIV-2 gp36 tái tổ hợp – chất keo vàng; Vạch thử 1: Kháng nguyên HIV -1 tái tổ hợp (gp41, p24) ; Vạch thử 2: Kháng nguyên HIV -2 tái tổ hợp (gp36); Vạch chứng: Huyết thanh dê có kháng thể HIV - Thời gian trả kết quả: 10 – 20 phút - Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 10 uL; máu toàn phần: 20uL - Không có phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai. | Test | 2400
59 | HC059 | Test thử viêm gan B | Định tính phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Cặp kháng thể kháng HBsAg. - Độ nhạy tương quan: 100% - Độ đặc hiệu tương quan: 100% - Độ chính xác tương quan: 100%. - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% Ngưỡng phát hiện (LOD) : 1 ng/mL. Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HCV, Dengue, HIV, RF, Syphilis, TB, H.pylori. Không bị gây nhiễu bởi Sodium citrate nồng độ 3.8% và EDTA nồng độ 3.4 μmol/L Đọc kết quả tại 15 phút. | Test | 7200
60 | HC060 | Test xét nghiệm phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người | Xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg) có mặt trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần | Test | 4800
61 | HC061 | Khay thử xét nghiệm định tính HbsAg | Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người, phù hợp để sử dụng trên mẫu phụ nữ mang thai. - Độ nhạy: 100% (Khoảng tin cậy 96.2 - 100%); Độ đặc hiệu: 100% (Khoảng tin cậy 97.9 - 100%) - Thành phần: + Phức hợp vàng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng HBs- keo vàng (0.026 ±0.008 µg), keo vàng - IgY gà (0.032 ±0.009 µg) + Vạch thử: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng chuột kháng HBs (0.44 ±0.088 µg) + Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng gà IgY (0.48 ± 0.096 µg) - Thời gian trả kết quả: 20 phút - Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 100 µL; Không cần sử dụng dung dịch dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. - Không có phản ứng chéo với các mẫu HCV, HAV, CMV, EBV, Parvovirus, HIV, VZV, Syphilis, Rubella, HTLV và HSV. - Ngưỡng phát hiện: 2 IU/ml | Test | 2400
62 | HC062 | Test xét nghiệm phát hiện kháng nguyên HBeAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người | Định tính phát hiện kháng nguyên HBeAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Cặp kháng thể chuột kháng HBeAg. Độ nhạy tương quan: 100.0%, Độ đặc hiệu tương quan: 98.8%, Độ chính xác tương quan: 99.14%. Không bị nhiễu bởi các chất với nồng độ tương ứng sau đây: Ascorbic acid 20 mg/mL, Bilirubin 1000 mg/dL, Caffeine 20 mg/dL. Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính với yếu tố dạng thấp (RF), HAV, Syphilis, HIV, H.pylori, CMV, Rubella. | Test | 400
63 | HC063 | Test chẩn đoán chất gây nghiện 4 chân | Test nhanh định tính 4 chất gây nghiện (MOP/AMP/MET/THC) trong nước tiểu. 1. AMP: 500ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu: 100% 2. MET: 500ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 3. MOP: 300ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 4.THC: 50ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu : 100% | Test | 600
64 | HC064 | Test xét nghiệm định tính kháng thể kháng H.pylori | Định tính phát hiện kháng thể kháng H. pylori trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người | Test | 600
65 | HC065 | Test chẩn đoán nhanh H.Pylori (Mẫu máu, Huyết thanh, Plasma) | Xét nghiệm phát hiện nhanh kháng thể H. pylori trong mẫu Máu toàn phần / Huyết thanh / Huyết tương người. Lượng mẫu huyết thanh, huyết tương: khoảng 80 -120 μL Lượng mẫu máu toàn phần: khoảng 40 μL Độ nhạy tương đối: 97,41% ( 95%CI*: 95,13% đến 98,81%). Độ đặc hiệu tương đối: 99,00% (95%CI*: 97,96% đến 99,60%). | Test | 800
66 | HC066 | Test nhanh chẩn đoán cúm A,B | Phát hiện định tính và phân biệt kháng nguyên virus cúm type A và cúm type B trực tiếp từ mẫu bệnh phẩm là dịch mũi/họng/hầu họng hoặc mẫu dịch hút từ mũi/hầu họng. Độ nhạy ≥ 91,8%, độ đặc hiệu ≥ 98,9% so với nuôi cấy và RT-PCR. Không có phản ứng chéo với 32 chủng vi khuẩn và virus đã được chứng minh. | Test | 800
67 | HC067 | Khay thử định tính kháng nguyên cúm A, B trong mẫu bệnh phẩm mũi họng của người | Xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên Cúm A và týp B trong bệnh phẩm mũi họng của người, dạng khay. - Giới hạn phát hiện: cúm A là 9,4 ng/ml và cúm B là 18,8 ng/ml. - Độ nhạy : ≥ 99%; Độ đặc hiệu : ≥ 99% - Tiêu chuẩn CE, 2FSC Châu Âu | Test | 500
68 | HC068 | Test nhanh chuẩn đoán Chân tay miệng | Phát hiện kháng thể IgM kháng Enterovirus 71 trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Thể tích mẫu: 5µl huyết thanh hoặc huyết tương; Độ nhạy : 98.1% Độ đặc hiệu: 99.1%; Các thành phần hoạt chất chính: - 1 thanh thử bao gồm:cộng hợp vàng (là thành phần chính): Kháng thể đơn dòng chuột kháng Enterovirus 71 - keo vàng (1 ± 0.2µg), Vạch thử (là thành phần chính): kháng thể đơn dòng chuột kháng IgM người (4 ± 0,8 µg), Vạch chứng (là thành phần chính): kháng thể IgG dê kháng chuột (8 ± 1,6 µg), kháng nguyên Pad: kháng nguyên Enterovirus 71 tái tổ hợp (1,5 ± 0,3 µg) - Dung môi pha loãng bao gồm: đệm phosphate 100mM (5ml), sodium azit (0.01w /v %) | Test | 600
69 | HC069 | Test nhanh chẩn đoán thai sớm | Định tính phát hiện hCG trong nước tiểu của người. Kháng thể chuột kháng βhCG, IgG chuột, kháng thể chuột kháng ahCG, IgG dê kháng chuột. Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu, độ chính xác 100%. Không bị gây nhiễu bởi các chất Hemoglobin 1 mg/dl, Glucose 2 g/dl, Gentisic Acid 20 mg/dl. Không bị phản ứng chéo bởi LH 300 mLU/ml, FSH 1000 mIU/ml, TSH 1000 mLU/ml. Dạng que | Test | 4000
70 | HC070 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.4% (so với xét nghiệm xác nhận sử dụng RT-PCR) - 1 test thử bao gồm: Phức hợp vàng: Protein A – chất keo vàng (1,0±0,2 μg), vạch thử: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (lõi, NS3, NS4, NS5) (1,5±0,3 μg), vạch chứng: Globulin miễn dịch dê kháng người (2,0±0,4 μg) - Thời gian trả kết quả: 5 – 20 phút - Thể tích mẫu sử dụng: 10µl - Không có phản ứng chéo với các mẫu Kháng thể HBs, CMV, HIV, Giang mai, Xoắn khuẩn Borrelia burgdorferi, EBV, HTLV, Ký sinh trùng Toxoplasma, Chlamydia, HBsAg, Cúm, Trypanosoma cruzi I /II | Test | 1200
71 | HC071 | Test xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người | Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - ﻿Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100 % - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng Igg người - Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210 - Vach chứng IgG người | Test | 6000
72 | HC072 | Test thử nhanh giang mai | Định tính phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Các kháng nguyên Tp tái tổ hợp. Độ nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: 99.7%, Độ chính xác tương quan: 99.8%. Đọc kết quả tại 15 phút. Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HBV, Dengue, HIV, RF, Chlamydia, TB, H. pylori. Không bị gây nhiễu bởi các chất đó với nồng độ tương ứng sau đây: Bilirubin 20 mg/dL, Creatinine 442 µmol/L, Glucose 55 mmol/L | Test | 600
73 | HC073 | Test chẩn đoán chất gây nghiện 5 chân | Test nhanh định tính 5 chất gây nghiện trong nước tiểu. (MOP 300, MDMA 500, Ket 1000, MET 500, THC 50), 1. MDMA : 500ng/mL, Độ nhạy : 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 2. MET: 500ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 3. MOP: 300ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 4.THC: 50ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 5. KET: 1000ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu: 100% Chứa chất bảo quản : 0.1% Sodium Azide | Test | 200
74 | HC074 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan A | Sử dụng phát hiện sự có mặt của kháng thể IgM kháng HAV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người Kháng thể chuột kháng IgM của người , Kháng nguyên HAV tái tổ hợp , Kháng thể dê kháng IgG chuột . Độ nhạy >95.2%, độ đặc hiệu: 99.1% độ chính xác: 98.3%. Không có bị gây nhiễu bởi các chất có nồng độ tương ứng sau: Hemoglobin 1000 mg/dl, Methanol 10%, Abumin 2000 mg/dl. Không bị phản ứng chéo với các mẫu phẩm dương tính với HIV, HCV, HBV, HEV. | Test | 600
75 | HC075 | Khay xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính trong ống nghiệm để phát hiện nhanh chóng các kháng nguyên Dengue NS1 trong mẫu máu, huyết thanh và huyết tương người Dạng khay: Mỗi khay chứa một que thử có kháng thể đặc hiệu NS1 trên vùng thử nghiệm của màng và miếng đệm liên hợp kháng thể vàng-kháng thể kháng NS1 có màu Mẫu thử: 80-100 μL Độ nhạy: ≥ 98,0%, Độ đặc hiệu: ≥ 98,7%, Độ chính xác: ≥ 98,1 | Test | 800
76 | HC076 | Test nhanh xét nghiệm phát hiện kháng nguyên virus Dengue NS1 | Phát hiện kháng nguyên virus Dengue NS1 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy ≥ 92.4%, Độ đặc hiệu ≥98.4% so với RT-PCR. Thể tích mẫu sử dụng: 100µl | Test | 600
77 | HC077 | Định tính phát hiện các kháng thể IgG/IgM kháng Dengue | Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng thể IgG và/ hoặc IgM kháng vi rút Dengue trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Các kháng nguyên Dengue tái tổ hợp, kháng thể kháng IgM người và kháng thể kháng IgG người. | Test | 200
78 | HC078 | Test xét nghiệm nhanh chẩn đoán ký sính trùng sốt rét | Test xét nghiệm nhanh chẩn đoán ký sính trùng sốt rét. Phát hiện 2 chủng P.falciparum và P. vivax. Độ nhạy P.f > 92,4%. Độ nhạy P.v 90,5% . Độ đặc hiệu > 98,8%. Độ chính xác: 95% | Test | 300
79 | HC079 | Khay thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên Virus Rota | Xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên Rotavirus trong phân người. Dạng khay. Bảo quản ở (2-30º C). Thử nghiệm ổn định cho đến ngày hết hạn được in trên túi niêm phong. • Độ nhạy: > 99% • Độ đặc hiệu: 98% • Giá trị Dự đoán Dương tính: 94% • Giá trị Dự đoán Âm tính: >99% Không có phản ứng chéo chống lại mầm bệnh đường tiêu hóa trong phân người: Adenovirus, Astrovirus, Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, Cryptosporidium parvum, Entamoeba hystolitica, Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7, Giardia lamblia, Helicobacter pylori, Shigella sonnei, Norovirus, Salmonella paratyphi, Shigella dysenteriae, Salmonella typhimurium, Salmonella typhi, Shigella boydii, Salmonella enteritidis, Shigella flexneri, Enterovirus, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica,... | Test | 400
80 | HC080 | Test xét nghiệm phát hiện kháng nguyên Rotavirus trong mẫu phân người. | Phát hiện định tính kháng nguyên Rotavirus trong mẫu phân người. Test dạng cassette, cung cấp kèm bộ xử lý mẫu Độ nhạy: 97,3%, độ đặc hiệu 97,1% Cung cấp kèm que hút mẫu.. | Test | 1000
81 | HC081 | Test nhanh định tính kháng nguyên virus RSV | Thử nghiệm phát hiện định tính các kháng nguyên RSV từ các mẫu bệnh phẩm mũi họng của con người (gạc, rửa mũi họng và hút), dạng khay. Thử nghiệm ổn định cho đến ngày hết hạn được in trên túi niêm phong. Độ nhạy: 95% Độ đặc hiệu: >99% Không có phản ứng chéo với các mầm bệnh đường hô hấp thông thường, các sinh vật và chất khác đôi khi có trong các mẫu dịch mũi họng: Cúm týp A, Cúm týp B, Adenovirus | Test | 300
82 | HC082 | Test xét nghiệm nhanh Morphine trong nước tiểu | Phát hiện định tính nhanh morphin, opiate và các chất chuyển hóa của chúng trong mẫu nước tiểu người. Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100%. . | Test | 4000
83 | HC083 | Test nhanh tìm hồng cầu trong phân | Định tính phát hiện máu ẩn trong mẫu phân của người. - Độ nhạy: ≥ 95.8%; - Độ đặc hiệu : ≥ 98,4% | Test | 1000
84 | HC084 | Hóa chất định danh | Gồm 6 ống hóa chất JAMES, NIT1, NIT2, VP1, VP2, TDA Quy cách : 6 ống x 5mL/ hộp | Hộp | 3
85 | HC085 | Hóa chất dùng cho định danh vi khuẩn | Ống 5ml chứa Methanol và Dimethylsulfoxide. Quy cách: 2 ống x 5mL/hộp | Hộp | 3
86 | HC086 | Hóa chất dùng cho định danh vi khuẩn | Hộp gồm 2 ống 8ml chứa Tris-hydroxymethyl-aminomethane, Hydrochloric acid, Natri lauryl sulfate. | Hộp | 3
87 | HC087 | Hóa chất dùng cho định danh vi khuẩn | Hộp gồm 2 ống 5ml chứa Ninhydrin, Methanol, Dimethylsulfoxide | Hộp | 3
88 | HC088 | Hóa chất phát hiện phát hiện tạo indole từ tryptophan | Hộp gồm 1 Lọ 25ml chứa Dimethylamino-4-benzaldehyde, Hydrochloric acid, Amyl alcohol | Hộp | 5
89 | HC089 | Khoanh giấy định danh Streptococus pneuminiae | Khoanh giấy tẩm Optochin 5µg (ethylhydrocuprein hydrochloride) để phân biệt Streptococcus pneumonia. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 4
90 | HC090 | Khoanh giấy định danh vi sinh vật | Khoanh Bacitracin 0.1 unit để định danh Lancefield Group A streptococci (Streptococcus pyogenes). Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 4
91 | HC091 | Khoanh giấy kháng sinh Cefoperazone | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefoperazone 75µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 6
92 | HC092 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Amoxycillin + clavulanic acid | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Amoxycillin 20µg/clavulanic acid 10µg, dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 5
93 | HC093 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Azithromycin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Azithromycin 15µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 5
94 | HC094 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefazolin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefazolin 30µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 2
95 | HC095 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefixim | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefixim 5µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 3
96 | HC096 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefotaxime | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefotaxime 30µg, dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 6
97 | HC097 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Ceftazidime | Khoang giấy tẩm kháng sinh Ceftazidime 30µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 6
98 | HC098 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Ceftriaxone | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftriaxone 30µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 5
99 | HC099 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefuroxime | Khoang giấy tẩm kháng sinh Cefuroxime 30µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 5
100 | HC100 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Ciprofloxacin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ciprofloxacin 5µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 3
101 | HC101 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Levofloxacin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Levofloxacin 5µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 3
102 | HC102 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Meropenem | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Meropenem 10µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 2
103 | HC103 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Sulfamethoxazole +Trimethoprim | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Sulfamethoxazole 23.75µg +Trimethoprim 1.25µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 3
104 | HC104 | Khoanh giấy kháng sinh Tobramycin | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Tobramycin 10µg, dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 6
105 | HC105 | Khoanh giấy Oxidase | Khoanh giấy phát hiện nhanh enzyme cytochrome oxidase (Oxidase) ở vi khuẩn. Quy cách : Hộp ≥ 250 khoanh | Hộp | 5
106 | HC106 | Môi trường dùng cho kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn không khó mọc | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Acid Digest of Casein, Beef Extract, Starch, Agar, Sodium chloride; pH: 7.3±0.2 ở 25°C | Đĩa | 100
107 | HC107 | Môi trường phân lập các vi khuẩn Enterobacteriaceae | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu bệnh phẩm có nguồn gốc lâm sàng. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Peptone, lactose, Bile salts, Sodium chloride, Neutral red, Crystal Violet, Agar, pH: 7.1±0.2 ở 25°C | Đĩa | 100
108 | HC108 | Môi trường tạo màu phát hiện các tác nhân gây bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để chẩn đoán nhận biết và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính là nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Peptone, Chromogenic mix, tryptophane, Agar, pH: 6.8 ±0.2 ở 25°C | Đĩa | 150
109 | HC109 | Môi trường thạch Chocolate bổ sung yếu tố tăng sinh Vitox | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là Neisseria spp. và Haemophilus. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated sheep blood, Agar, Multivitox, pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C | Đĩa | 150
110 | HC110 | Môi trường thạch máu | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Sheep blood, Agar, pH: 7.3±0.2 ở 25°C | Đĩa | 150
111 | HC111 | Thanh định danh trực khuẩn đường ruột và các trực khuẩn Gram âm khác | Thanh gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô Quy cách: Hộp ≥ 25 thanh | Hộp | 3
112 | HC112 | Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột và vi khuẩn Gram âm dễ mọc | Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột và vi khuẩn Gram âm dễ mọc, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô và 7ml môi trường AUX. Quy cách: Hộp ≥ (25 thanh thuốc thử + 25 ống môi trường) | Hộp | 3
113 | HC113 | Thanh định danh streptococci và enterococci | Thanh định danh liên cầu và cầu khuẩn đường ruột, gồm 20 giếng chứa hóa chất đông khô và 2ml môi trường API GP. Quy cách: Hộp ≥ (25 thanh thuốc thử + 25 ống môi trường) | Hộp | 3
114 | HC114 | Khẩu trang y tế 3 lớp | 02 lớp vải không dệt 3S và ở giữa là lớp lọc kháng khuẩn. Quai đeo mềm không gây kích ứng da. Tiệt trùng | Cái | 72000
115 | HC115 | Khẩu trang y tế 4 lớp | 3 lớp vải không dệt và ở giữa là các lớp lọc kháng khuẩn. Quai đeo mềm không gây kích ứng da. Tiệt trùng Đóng gói : 1 cái/1 túi. | Cái | 65300
116 | HC116 | Khẩu trang y tế N95 | Khẩu trang có các nếp gấp hình chữ V có tác dụng ôm kín khuôn mặt khi đeo. | Cái | 2800
117 | HC117 | Lam kính | Kích thước: 25.4mm x 76.2mm. Dày từ 1-1.2 mm. Vật liêu cấu thành: kính. Loại nhám. | Cái | 30000
118 | HC118 | Lamen | Kích thước: 22x22mm, 24x24mm | Cái | 25000
119 | HC119 | Mũ phẫu thuật tiệt trùng | Thành phần: Gạc không dệt không hút nước, tiệt trùng | Cái | 30000
120 | HC120 | Nhiệt kế thủy ngân | Vạch chia độ rõ nét dễ quan sát. Khoảng đo: từ 35-42 độ C. Có hộp nhựa để bảo quản | Cái | 501
121 | HC121 | Nước cất 2 lần | Yêu cầu: có phiếu kiểm nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn nước cất 2 lần của Dược điển Việt Nam 4. Quy cách: Can >= 10 lít | Lít | 5000
122 | HC122 | Túi hậu môn nhân tạo | Dùng để chứa chất thải cho người phải mở hậu môn nhân tạo. Sử dụng 1 lần | Cái | 200
123 | HC123 | Thanh định danh các loài vi khuẩn thuộc giống Staphylococcus, Micrococus và Kocuria | Thanh định danh các loài vi khuẩn thuộc giống Staphylococcus, Micrococus và Kocuria. Thành phần theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Quy cách: Hộp ≥ (25thanh + 25 ống hóa chất) | Hộp | 3
124 | HC124 | Tấm trải Nilon | Tấm trải bằng nilon vô trùng kích thước 100 x 130cm | Cái | 5000
125 | HC125 | Que cấy định lượng làm bằng hợp kim | Que cấy làm từ hợp kim Niken và Crom cho hiệu suất chịu nhiệt lên đến 1.200oC. Kích thước: 1ul | Cái | 30
126 | HC126 | Que lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm | Thân que bằng gỗ, một đầu gòn, đựng trong ống nghiệm | Cái | 15000
127 | HC127 | Que tăm bông lấy dịch tỵ hầu | Thân que bằng nhựa, đầu que cuốn bông mịn, Có khấc để bẻ . Vô trùng từng cái | Cái | 16000
128 | HC128 | Que thử nồng độ Clorine | Phù hợp để kiểm tra tồn dư chlorine trong nước rửa và nước cất - độ nhạy 0,0.1,0.5,3 ppm | Kít | 1200
129 | HC129 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Xét nghiệm 11 thông số trong nước tiểu: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU/ ASC). | Test | 30000
130 | HC130 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Que thử nước tiểu 10 thông số được dùng cho máy phân tích nước tiểu bán tự động Clinitek Status và Clinitek Advantus. 10 thông số xét nghiệm bao gồm: bilirubin, blood (occult), glucose, ketone (acetoacetic acid), SG, leukocytes, nitrite, pH, protein, urobilinogen. | Test | 80000
131 | HC131 | Test thử nước tiểu cho máy xét nghiệm nước tiểu | Đo các thông số trên máy Aution Eleven AE-4020 gồm : Protein, Glucose, Bilỉrubin, Urobilinogen, pH, Blood, Ketones, Nitrite, Leukocytes, Trọng lượng riêng. | Test | 20000
132 | HC132 | Viên nén khử khuẩn | Viên sủi khử khuẩn, thành phần 2,5g Troclosense Sodium Dạng viên sủi tan nhanh trong nước, dùng khử khuẩn bề mặt, đồ vải, diệt vi khuẩn gram âm & gram dương. Hoạt động hiệu quả kể cả khi có sự hiện diện chất hữu cơ. - 1 viên nặng 5g có thành phần: hoạt chất Troclosense Sodium 50% tương đương 2.5g/viên, Apidic acid 1,2g/viên tương đương 24%. trọng lượng 1 viên. Quy cách: Hộp ≥ 100 viên | Hộp | 180
133 | HC133 | Vôi sô đa | Quy cách: Can ≥ 4,5 kg | Can | 80
134 | HC134 | Hóa chất tiệt trùng | -Là hóa chất tiệt khuẩn dùng cho công nghệ tiệt khuẩn VH2O2 -Phù hợp cho máy tiệt khuẩn model: S130, và S130D -Là hóa chất sử dụng 1 lần -Thể tích H2O2: 10mL/ cát sét (mỗi cát sét gồm 2 ngăn nhỏ, mỗi ngăn 5 mL) -Nồng độ H2O2: 50% -Sử dụng: 1 cát sét /chu trình Quy cách: Hộp ≥15 cát sét | hộp | 200
135 | HC135 | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma dạng cuộn 250mm x 70m | Túi ép Tyvek sử dụng cho hấp Plasma/ VH2O2. Túi gồm có 2 mặt: Mặt trên là giấy Tyvek với khả năng chống rách và thủng tốt, khả năng kháng khuẩn vượt trội. Độ dày 149 um. Độ bao phủ 93 % Mặt dưới phim tiêu chuẩn (PET/CPP) trong suốt. Độ bền mối hàn: 6.6 n/15mm. Kích thước: 250mm x 70m | Cuộn | 30
136 | HC136 | Dung dịch rửa hệ thống | Dạng dung dịch, thành phần: Triton X-100 10%. Quy cách : Hộp ≥ 1000mL | Hộp | 10
137 | HC137 | Bộ phận phản ứng | Vật liệu: Nhựa methacrylate. Hộp ≥ 10 cái | Hộp | 10
138 | HC138 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người. Quy cách : Hộp ( ≥ 5) x( ≥5mL) | Hộp | 6
139 | HC139 | Chất chuẩn cho xét nghiệm CRP/CRP-hs | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người Quy cách : Hộp ( ≥1) x ( ≥1mL) | Hộp | 5
140 | HC140 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm C-Reactive Protein (CRP) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein (CRP) mẫu huyết thanh người. Dải đo: 1 - 150 mg/L, phương pháp đo: LATEX. Thành phần: Thuốc thử A: Đệm Glycin 0,1 mol/L, natri azid 0,95 g/L, pH 8,6. Thuốc thử B: Hỗn dịch chứa các hạt Latex được phủ kháng thể kháng CRP người, natri azid 0,95 g/L. Quy cách: Hộp (≥1) x (≥ 40mL) + ( ≥1) x ( ≥10mL) | Hộp | 20
141 | HC141 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatine Kinase (CK) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatine Kinase (CK) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dải đo: 9.2 - 1300 U/L, phương pháp đo: IFCC. Thành phần: A. Thuốc thử: Imidazol 125 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, magie acetat 12,5 mmol/L, D-glucose 25 mmol/L, N-acetyl cystein 25 mmol/L, hexokinase 6000 U/L, NADP 2,4 mmol/L, pH 6,7. B. Thuốc thử: Creatine phosphat 250 mmol/L, ADP 15 mmol/L, AMP 25 mmol/L, P1,P5-di(adenosine-5'-) pentaphosphat, 102 µmol/L, glucose-6-phosphat dehydrogenase 8000 U/L. Quy cách: Hộp (≥1) x (≥ 40mL) + ( ≥1) x ( ≥10mL) | Hộp | 20
142 | HC142 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatine Kinase-MB (CK-MB) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatine Kinase-MB (CK-MB) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dải đo: 3 -1000 U/L , phương pháp đo: Immunoinhibition. Thành phần: A. Thuốc thử: Kháng thể kháng CK-M người có khả năng ức chế 2000 U/L CK-M; Imidazol 125 mmol/L; EDTA 2 mmol/L; magie acetat 12,5 mmol/L; D-glucose 25 mmol/L; N-acetyl cystein 25 mmol/L; hexokinase 6800 U/L; NADP 2,4 mmol/L; pH 6,1. B. Thuốc thử: Creatine phosphate 250 mmol/L; ADP 15,2 mmol/L; AMP 25 mmol/L; P1,P5-di(adenosine-5'-) pentaphosphate 103 μmol/L; glucose-6-phosphate dehydrogenase 8800 U/L. Quy cách: Hộp (≥1) x (≥ 40mL) + ( ≥1) x ( ≥10mL) | Hộp | 25
143 | HC143 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose mẫu huyết thanh, huyết tương. Dải đo: 0,0126 -27.5 mmol/L , phương pháp đo: Glucose oxidase/peroxidase. Thành phần: A. Thuốc thử chứa: Phosphat 100 mmol/L, phenol 5 mmol/L, glucose oxidase > 10 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,4 mmol/L, pH 7,5. S. Chất chuẩn Glucose/Urea/Creatinine Standard chứa: Glucose 100 mg/dL (5,55 mmol/L), ure 50 mg/dL, creatinin 2 mg/dL. Chất chuẩn gốc dạng dung dịch nước. Quy cách : Hộp (≥1) x(≥200mL) +(≥1)x (≥5mL) | Hộp | 80
144 | HC144 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dải đo: 0.008 - 26 mmol/L, phương pháp đo: Cholesterol oxidase/peroxidase. Thành phần: A. Thuốc thử chứa: Đệm Pipes 35 mmol/L, natri cholat 0,5 mmol/L, phenol 28 mmol/L, cholesterol esterase > 0,2 U/mL, cholesterol oxidase > 0,1 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, pH 7,0. S. Chất chuẩn cholesterol chứa: cholesterol 200 mg/dL (5,18 mmol/L). Chất chuẩn gốc dạng dung dịch nước. Quy cách : Hộp (≥1) x(≥200mL) +(≥1)x (≥5mL) | Hộp | 40
145 | HC145 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần: Dải đo: 0.018 - 6.78 mmol/L, phương pháp đo: Glycerol phosphate oxidase/peroxidase. A. Thuốc thử chứa: đệm Pipes 45 mmol/L, magie acetat 5 mmol/L, 4-chlorophenol 6 mmol/L, lipase > 100 U/mL, glycerol kinase > 1,5 U/mL, glycerol-3-phosphat oxidase > 4 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,75 mmol/L, ATP 0,9 mmol/L, pH 7,0. S. Chất chuẩn Triglycerides Standard: Nồng độ glycerol tương đương với nồng độ triolein 200 mg/dL (2,26 mmol/L). Chất chuẩn gốc dạng dung dịch nước. Quy cách : Hộp (≥4)x (≥50mL) +(≥1) x(≥5mL) | Hộp | 40
146 | HC146 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Urea mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Dải đo: 0.42 -50 mmol/L, phương pháp đo: Urease / Glutamate dehydroganase. Thành phần: A. Thuốc thử chứa: dung dịch đệm Tris 100 mmol/L; 2-oxoglutarat 5,6 mmol/L; urease > 140 U/mL; glutamat dehydrogenase > 140 U/mL; ethylenglycol 220 g/L; natri azid 9,5 g/L; pH 8,0. B. Thuốc thử chứa: NADH 1,5 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. S. Chất chuẩn Glucose/Urea/Creatinin: Glucose 100 mg/dL, urea 50 mg/dL (8,3 mmol/L, BUN 23,3 mg/dL), creatinin 2 mg/dL. Chất chuẩn gốc dạng dung dịch nước Quy cách : Hộp (≥4)x (≥40mL)+(≥4)x(≥10mL)+(≥1)x(≥5mL) | Hộp | 25
147 | HC147 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Uric Acid mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Dải đo: 1.19 - 1487 μmol/L, phương pháp đo: Uricase / peroxidase. Thành phần : A. Thuốc thử: Phosphat 100 mmol/L, chất tẩy rửa 1,5 g/L, dichlorophenolsulfonat 4 mmol/L,uricase > 0,12 U/mL, ascorbat oxidase > 5 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, pH 7,8. S. Chất chuẩn: Acid uric 6 mg/dL (357 µmol/L). Chất chuẩn gốc dạng dung dịch nước. Quy cách : Hộp (≥1) x(≥200mL) +(≥1)x (≥5mL) | Hộp | 30
148 | HC148 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Dải đo: 2.65 - 1768 µmol/L , phương pháp đo: JAFFÉ. Thành phần: A. Thuốc thử: Natri hydroxid 0,4 mol/L, chất tẩy rửa. B. Thuốc thử: Acid picric 25 mmol/L. S. Chất chuẩn Glucose/Urea/Creatinine Standard. Glucose 100 mg/dL, urea 50 mg/dL, creatinin 2 mg/dL (177 μmol/L). Chất chuẩn gốc dạng dung dịch nước. Quy cách: Hộp (≥2) x(≥50mL)+(≥2) x(≥50mL)+(≥1) x (≥5mL) | Hộp | 60
149 | HC149 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Aspartate Aminotransferase AST/GOT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase AST/GOT mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Dải đo: 1.67 - 800 U/L, phương pháp đo: IFCC. Thành phần: A. Thuốc thử : Đệm Tris 121 mmol/L, L-aspartat 362 mmol/L, malat dehydrogenase > 460 U/L, lactat dehydrogenase > 660 U/L, pH 7,8. B. Thuốc thử : NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. Quy cách : Hộp (≥1) x (≥160mL)+(≥1) x(≥40mL) | Hộp | 50
150 | HC150 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Alanine Aminotransferase ALT/GPT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase ALT/GPT mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dải đo: 1.6 - 800 U/L , phương pháp đo: IFCC. Thành phần: A. Thuốc thử : Đệm Tris 150 mmol/L, L-alanin 750 mmol/L, lactat dehydrogenase > 1350 U/L, pH 7,3. B. Thuốc thử : NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. Quy cách : Hộp (≥1) x (≥160mL) +(≥1) x (≥40mL) | Hộp | 50
151 | HC151 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Dải đo: 0.201 - 38 mg/dL, phương pháp đo: DICHLOROPHENYL DIAZONIUM. Thành phần: A. Thuốc thử chứa: Hydrochloric acid 170 mmol/L, cetrimide 40 mmol/L, pH 0,9. B. Thuốc thử chứa: 3,5-dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L Quy cách: Hộp (≥5) x (≥40mL)+ (≥5) x (≥10mL) | Hộp | 10
152 | HC152 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dải đo: 0.16 - 15 mg/dL, phương pháp đo: DICHLOROPHENYL DIAZONIUM. Thành phần: A. Thuốc thử chứa: Phosphoric acid 90 mmol/L; HEDTA 4.5 mmol/L; natri clorid 50 mmol/L; pH 1,5 B. Thuốc thử chứa: 3,5-dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L. Quy cách : Hộp (≥5) x(≥40mL) +(≥5) x(≥10mL) | Hộp | 10
153 | HC153 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dải đo: 4.6 -150 g/L, phương pháp đo: Biuret. Thành phần: A. Thuốc thử. Đồng (II) acetat 6 mmol/L, kali iod 12 mmol/L, natri hydroxid 1,15 mol/L, chất tẩy rửa. S. Chất chuẩn Protein Standard. Albumin bò. Quy cách : Hộp (≥ 2) x (≥250mL) +(≥1) x (≥5mL) | Hộp | 20
154 | HC154 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm alpha-Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng a-Amylase-Direct mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Dải đo: 1.8 - 1317 U/L, phương pháp đo: Direct substrate. Thành phần: Thuốc thử, chứa: đệm MES 50 mmol/L, calci clorid 5 mmol/L, natri clorid 300 mmol/L, natri thiocyanat 450 mmol/L, CNP-G3 2,25 mmol/L, pH 6,1. Quy cách : Hộp ( ≥1) x (≥25ml) | Lọ | 40
155 | HC155 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1 | Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người Quy cách : Hộp ( ≥ 5) x( ≥5mL) | Hộp | 6
156 | HC156 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2 | Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người Quy cách : Hộp ( ≥ 5) x( ≥5mL) | Hộp | 6
157 | HC157 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm CK-MB | Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người Quy cách : Hộp ( ≥1) x ( ≥1mL) | Hộp | 5
158 | HC158 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm CK-MB | Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người Quy cách : Hộp ( ≥1) x ( ≥1mL) | Hộp | 5
159 | HC159 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm CK-MB mức 2 | Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người Quy cách : Hộp ( ≥1) x( ≥1mL) | Hộp | 5
160 | HC160 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Iron-Ferrozine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Iron-Ferrozine mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dải đo: 1.1 -179 μmol/L, phương pháp đo: Ferrozine. Thành phần: A. Thuốc thử chứa: Guanidin clorid 1,0 mol/L, đệm acetat 0,4 mol/L, pH 4,0. B. Thuốc thử chứa: Ferrozine 8 mmol/L, acid ascorbic 200 mmol/L. S. Chất chuẩn sắt chứa: Sắt 200 µg/dL (35,8 µmol/L). Chất chuẩn gốc dạng dung dịch nước Quy cách: Hộp (≥4)x (≥40mL)+(≥4)x(≥10mL)+(≥1)x(≥5mL) | Hộp | 10
161 | HC161 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calcium | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Calcium mẫu huyết thanh hoặc huyết tương hoặc nước tiểu người. Dải đo: 0.05 - 4.5 mmol/L , phương pháp đo: Arsenazo III. Thành phần: A. Thuốc thử. Arsenazo III 0,2 mmol/L, imidazol 75 mmol/L. S. Chất chuẩn calci/magie. Calci 10 mg/dL (2,5 mmol/L), magie 2 mg/dL. Chất chuẩn gốc dạng dung dịch nước. Quy cách : Hộp (≥1) x(≥200mL) +(≥1)x (≥5mL) | Hộp | 30
162 | HC162 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin mẫu huyết thanh, huyết tương người. Dải đo: 1.1 - 70 g/L, phương pháp đo: Bromocresol green. Thành phần: A. Thuốc thử, chứa: Đệm Acetat 100 mmol/L, xanh bromocresol 0,27 mmol/L, chất tẩy rửa, pH 4,1. S. Albumin Standard (Chất chuẩn). Albumin bò. Quy cách : Hộp (≥ 2) x (≥250mL) +(≥1) x (≥5mL) | Hộp | 20
163 | HC163 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Anti-Streptolysin O (ASO) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Anti-Streptolysin O (ASO) Dải đo: 3 - 800 IU/mL, phương pháp đo: LATEX. Thành phần: A. Thuốc thử: Đệm Tris 20 mmol/L, Natri clorid 150 mmol/L, Natri azid 0,95 g/L, PH 8,2 B. Thuốc thử: Hỗn dịch chứa hạt latex được phủ streptolysin O, Natri azid 0,95 g/L. Quy cách: Hộp (≥1)x (≥40mL) + (≥1) x(≥10mL) | Hộp | 15
164 | HC164 | Chất chuẩn cho xét nghiệm ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người. Thành phần : Huyết thanh người. Quy cách : Hộp (≥)1x (≥1mL) | Hộp | 5
165 | HC165 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm y-Glutamyltransferase (GGT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng y-Glutamyltransferase (GGT) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dải đo: 1.6 -600 U/L , phương pháp đo: IFCC. Thành phần: A. Thuốc thử: Glycylglycin 206,25 mmol/L, natri hydroxid 130 mmol/L, pH 7,9. B. Thuốc thử: γ -Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilid 32,5 mmol/L. Quy cách: Hộp (≥1) x (≥160mL) + (≥1) x (≥40mL) | Hộp | 8
166 | HC166 | Giếng đựng mẫu | Vật liệu: Nhựa methacrylate Quy cách : Túi ≥1000 cái | Túi | 6
167 | HC167 | Ống lấy mẫu 3.0 mL | Ống lấy mẫu 3.0 mL dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Quy cách: Túi ≥1000 cái | Túi | 10
168 | HC168 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol HDL Direct | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol HDL Direct mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dải đo: 0.01 - 5.18 mmol/L, phương pháp đo: Detergent. Thành phần: A. Thuốc thử: 1 x 60 mL, chứa: đệm Good, cholesterol oxidase < 1 U/mL; peroxidase < 1 U/mL; N,N-bis(4-sulfobutyl)-m-toluidin (DSBmT) 1 mmol/L; chất gia tốc 1 mmol/L . B. Thuốc thử: 1 x 20 mL, chứa: đệm Good, cholesterol esterase < 1,5 U/mL; 4-aminoantipyrin 1 mmol/L; ascorbat oxidase < 3,0 KU/L; chất tẩy rửa. Quy cách : Hộp (≥1) x (≥60mL)+(≥1) x (≥20mL) | hộp | 30
169 | HC169 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol LDL Direct | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol LDL Direct mẫu huyết thanh, huyết tương người. Dải đo khoảng: 0.007 - 25.6 mmol/L, phương pháp đo: Detergent Thành phần: A. Thuốc thử (1 lọ x 60 mL), chứa: đệm MES > 30 mmol/L; cholesterol esterase < 1,5 U/mL; cholesterol oxidase < 1,5 U/mL; 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L; ascorbat oxidase < 3,0 U/L; peroxidase > 1 U/mL; chất tẩy rửa; pH 6,3. B. Thuốc thử (1 lọ x 20 mL), chứa: đệm MES > 30 mmol/L; N,N-bis(4-sulfobutyl)-m-toluidin (DSBmT) 1 mmol/L; chất tẩy rửa; pH 6,3. Quy cách : Hộp (≥1) x (≥60mL) +(≥1) x(≥20mL) | hộp | 30
170 | HC170 | Chất thử chấn đoán dùng cho xét nghiệm ASO | Chất thử chấn đoán dùng cho xét nghiệm ASO. R1: Nhũ dịch. Huyền phù của các hạt nhũ dịch polystyrene phủ IgG kháng ASO trong chất đệm R2: Chất chuẩn dương tính. Dung dịch ổn định của Protein ASLO R3: Chất chuẩn âm tính. Dung dịch protein không phản ứng với nhũ dịch Quy cách : Hộp ≥100 test | Hộp | 40
171 | HC171 | Chất thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm CRP | R1: Nhũ dịch. Huyền phù của các hạt nhữ dịch polystyrene phủ IgG kháng CRP trong một chất đệm R2: Chất chuẩn dương tính. Dung dịch ổn định của c-reactive protein R3: Chất chuẩn âm tính. Dung dịch protein không phản ứng với nhũ dịch Quy cách : Hộp (≥ 1)x (≥ 5ml) + (≥1) x (≥0.5ml) + (≥1) x (≥0.5ml) | Hộp | 50
172 | HC172 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm C-Reactive Protein hs (CRP-hs) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein hs (CRP-hs) mẫu huyết thanh người. Dải đo: 0.06-15 mg/L, phương pháp đo: LATEX-HIGH SENSITIVITY. Thành phần: Thuốc thử A: Đệm glycin 0,1 mol/L, natri azid 0,95 g/L, pH 8,6. Thuốc thử B: Hỗn dịch chứa hạt latex phủ kháng thể kháng CRP người, natri azid 0,95 g/L. Quy cách : Hộp (≥1) x (≥ 40mL) + ( ≥1) x ( ≥10mL) | Hộp | 20
173 | HC173 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1C-Direct | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1C-Direct mẫu máu người. Dải đo: 6 - 140 mmol/mol, phương pháp đo: DIRECT. Thành phần: A. Thuốc thử: Hỗn dịch hạt latex, natri azid 0,95 g/L, pH 8,0. B. Thuốc thử: Kháng thể kháng HbA1C người, chất ổn định, pH 6,0. Quy cách: Hộp (≥1) x (≥50mL)+ (≥1) x (≥10mL) | Hộp | 20
174 | HC174 | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm HbA1C Direct | Dạng bột đông khô, thành phần: máu người. Quy cách: Hộp (≥4) x (≥0.5 ml) | Hộp | 8
175 | HC175 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1c mức bình thường | Dạng bột đông khô, thành phần: máu ly giải hồng cầu từ người Quy cách : Hộp (≥1)x (≥0.5mL) | Hộp | 5
176 | HC176 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1c mức bệnh lý | Dạng bột đông khô, thành phần: máu ly giải hồng cầu từ người Quy cách : Hộp (≥1)x (≥0.5mL) | Hộp | 5
177 | HC177 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Protein mức 1 | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người. Quy cách: Hộp (≥3) x (≥1mL) | Hộp | 3
178 | HC178 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Protein mức 2 | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người. Quy cách: Hộp ( ≥3) x (≥1mL) | Hộp | 3
179 | HC179 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Rheumatoid Factors (RF) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Rheumatoid Factors (RF) mẫu huyết thanh người Dải đo: 2-160 IU/mL, phương pháp đo: LATEX. Thành phần A.Thuốc thử : Đệm Tris 20 mmol/L, natri azid 0,95 g/L, pH 8,2. B.Thuốc thử : Hỗn dịch chứa các hạt latex được phủ gammaglobulin người, natri azid 0,95 g/L. Quy cách : Hộp (≥1) x (≥ 40mL) + ( ≥1) x (≥10mL) | Hộp | 20
180 | HC180 | Chất chuẩn cho xét nghiệm Rheumatoid Factors (RF) | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người Quy cách : Hộp (≥1) x (≥3mL) | Hộp | 5
181 | HC181 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 1 | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người Quy cách : Hộp (≥3) x (≥1mL) | Hộp | 5
182 | HC182 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 2 | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người Quy cách : Hộp (≥3) x (≥1mL) | Hộp | 5
183 | HC183 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatine Kinase (CK) | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng CK-NAC ở huyết thanh, huyết tương người - Thành phần: Imidazole: 83 mmol/l; Magnesium acetate: 17 mmol/l; Glucose: 22 mmol/l; N-acetylcysteine: 22 mmol/l; EDTA: 2 mmol/l; ADP: 2 mmol/l; NADP: 2.3 mmol/l; AMP: 4.2 mmol/l; Adenosine(5´)pentaphospho(5´)-adenosine: 11 µmol/l; Glucose-6-phosphate dehydrogenase: ≥ 1.5 KU/l; Hexokinase: ≥ 5 KU/l; Phosphocreatine: 35 mmol/l - Khoảng đo: 8-1040 U/l Quy cách: Hộp (≥3) x (≥84 ml) | Hộp | 25
184 | HC184 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng CK-MB ở huyết thanh, huyết tương người - Thành phần: Imidazole: 83 mmol/l; Magnesium acetate: 17 mmol/l;Glucose: 22 mmol/l; N-acetylcysteine: 22 mmol/l; EDTA: 2 mmol/l; ADP: 2 mmol/l; NADP: 2.3 mmol/l; AMP: 4.2 mmol/l; Adenosine(5´)pentaphospho(5´)-adenosine: 11 µmol/l; Glucose-6-phosphate dehydrogenase: ≥ 1.5 KU/l; Hexokinase: ≥ 5 KU/l; Phosphocreatine: 35 mmol/l; CK-MM (human) inhibiting antibodies monocl.(25°C): 1000U/l - Khoảng đo: 3.8-1500 U/l Quy cách : Hộp (≥3) x (≥84 ml) | Hộp | 20
185 | HC185 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm CK-MB mức bình thường | - Mục đích sử dụng: Chất kiểm soát Chất lượng CK-MB - Dạng đông khô - Sản xuất từ huyết thanh người. - Thành phần: Nồng độ của các Chất phân tích được điều chỉnh với các chế phẩm từ protein và mô người. - Quy cách : Hộp (≥1) x (≥2 ml) | Hộp | 8
186 | HC186 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm CK-MB mức bất thường | - Mục đích sử dụng: Chất kiểm soát Chất lượng CK-MB - Dạng bột đông khô - Sản suất từ trên huyết thanh người. - Thành phần: Nồng độ của các Chất phân tích được điều chỉnh với các chế phẩm từ protein và mô người. - Quy cách : Hộp (≥1) x(≥ 2 ml) | Hộp | 8
187 | HC187 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CK-MB | - Mục đích sử dụng: huyết thanh hiệu chuẩn sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm CK và CK-MB trên máy sinh hóa. Bao gồm chất bảo quản và chất ổn định - Dạng đông khô - Sản xuất từ huyết thanh người. - Quy cách : Hộp ≥1) x (≥2 ml) | Hộp | 8
188 | HC188 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Glucose ở huyết thanh, huyết tương người - Thành phần: Hexokinase: ≥ 100 U/ml; G6P-DH: ≥ 300 U/ml; natri azide: 0.09 %; PIPES buffer pH 7.6: 100 mmol/l; Magnesium acetate: 10 mmol/l; ATP: 4 mmol/l; NAD: 3 mmol/l; natri azide: 0.09 % - Khoảng đo: 7-700 mg/dl Quy cách : Hộp (≥3) x (≥84 ml) | Hộp | 70
189 | HC189 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Cholesterol ở huyết thanh, huyết tương người - Thành phần: Phosphate buffer (pH 6.5): 30.0 mmol/l 4-Aminoantipyrine: 0.25 mmol/l; Phenol: 25.0 mmol/l; Peroxidase: > 5.0 KU/l; Cholesterolesterase: > 150.0 U/l; Cholesteroloxydase: > 100.0 U/l; Natri azide: < 0.01 % - Khoảng đo: 4-750 mg/dl (0.104-19.3 mmol/l) Quy cách : Hộp (≥5) x (≥67 ml) | Hộp | 25
190 | HC190 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Triglycerides ở huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: Pipes buffer pH 7.0: 40 mmol/l; 4-Chlorophenol: 5 mmol/l; Magnesium ione: 5 mmol/l; ATP: 1 mmol/l; Peroxidase: ≥1 U/ml; Glycerol kinase: ≥1 U/ml; 4-aminoantipyrine: 0.4 mmol/l; Glycerol-3-phosphate oxidase: ≥3.5 U/ml; natri azide: 0.05 %; Detergents - Khoảng đo: 10-1000 mg/dl Quy cách : Hộp (≥5) x(≥ 67 ml) | Hộp | 20
191 | HC191 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Urea ở huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người - Thành phần: TRIS buffer pH 8.1 (20°C): 50.00 mmol/l; α-Ketoglutarate: 15.00 mmol/l; Urease: ≥ 1000 U/l; Glutamate dehydrogenase: ≥ 5.4 KU/l; NADH: 0.18 mmol/l - Khoảng đo: 3-400 mg/dl Quy cách : Hộp (≥3) x (≥84 ml) | Hộp | 15
192 | HC192 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric Acid | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Uric acid ở huyết thanh. huyết tương và nước tiểu người - Thành phần: Phosphate-buffer pH 7.8: 100 mmol/l; 2.4.6 Triiodine-3-hydroxibenzoate: 5 mmol/l; Detergents: 2g/l; PAP: 4.5 mmol/l; Uricase: 3 U/ml; POD: 40 U/ml; Stabilizers - Khoảng đo: 0.25-30 mg/dl Quy cách : Hộp (≥3) x (≥84 ml) | Hộp | 25
193 | HC193 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinin | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Creatinine ở huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người - Thành phần: NaOH: 187.8 mmol/l; Phosphate: 7.5 mmol/l; Picric acid: 8.73 mmol/l - Khoảng đo: 0.1-20 mg/dl Quy cách : Hộp (≥3) x (≥84 ml) | Hộp | 40
194 | HC194 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GOT (AST) | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng GOT (ASAT) ở huyết thanh, huyết tương người - Thành phần: TRIS-Buffer pH 7.8 (30°C): 80.00 mmol/l; L-Aspartate: 200.00 mmol/l; LDH: ≥ 1.6 U/ml; MDH: ≥ 0.5 U/ml; NADH: 0.18 mmol/l; α-Ketoglutarate: 12 mmol/l - Khoảng đo: 5-700 U/l - Độ chính xác: CV (%)(của độ tái lặp) ≤ 2.41 Quy cách : Hộp (≥3) x (≥84 ml) | Hộp | 60
195 | HC195 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GPT (ALT) | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng GPT (ALAT) ở huyết thanh, huyết tương người - Thành phần: TRIS-Buffer pH 7.5 (25°C): 70.00 mmol/l; L-Alanine: 410.00 mmol/l; LDH: ≥ 1.7 U/ml; NADH: 0.3 mmol/l; α-Ketoglutarate: 18 mmol/l - Khoảng đo: 5-700 U/l Quy cách : Hộp (≥3) x (≥84 ml) | Hộp | 60
196 | HC196 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Bilirubin toàn phần ở huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: Citrate Buffer at pH of 2.9: 100 mmol/l; Detergent; Phosphate Buffer at pH of 7.0: 10 mmol/l; natrimetavanadate: 4 mmol/l - Khoảng đo: 0.1-40 mg/dl - Quy cách: Hộp (≥4) x (≥ 50mL) | Hộp | 8
197 | HC197 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Bilirubin trực tiếp ở huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: Tartrate Buffer ở pH=2.9: 100 mmol/l; Detergent; Phosphate Buffer ở pH=7.0: 10 mmol/l; natrimetavanadate: 4 mmol/l - Khoảng đo: 0.1-20 mg/dl Quy cách : Hộp (≥4) x (≥50mL) | Hộp | 8
198 | HC198 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein toàn phần | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Protein toàn phần ở huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: Potassium natri tartrate: 22 mmol/l; natri hydroxide: 138 mmol/l; Potassium iodide: 30 mmol/l; Potassium natri tartrate: 18 mmol/l; natri hydroxide: 1.25 mol/l; Copper sulphate: 12 mmol/l - Khoảng đo: 0.2 - 12 g/dl Quy cách: Hộp (≥3) x(≥84 ml) | Hộp | 12
199 | HC199 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-Amylase | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Amylase ở huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người - Thành phần: Hepes-Buffer pH 7.1: 80 mmol/l; natri chloride: 40 mmol/l; Magnesiumchloride: 8 mmol/l; α-Glucosidase m.: ≥ 2 KU/l; natri azide: 0.09 %; Ethyliden-G7-PNP: 3 mmol/l - Khoảng đo: 3-1500 U/L - Độ chính xác: CV (%)(của độ tái lặp) ≤ 2.61 Quy cách: Hộp (≥3) x (≥84 ml) | Hộp | 8
200 | HC200 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fe | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Sắt ở huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: Guanidine hydrochloride pH 4.5: 4.5 mol/l; Ferene-S-dinatri salt: 57 mmol/l; Ascorbic acid-Na-salt: 2.5 g/bottle - Khoảng đo: 3.5-179 µmol/l Quy cách: Hộp (≥3) x (≥84 ml) | Hộp | 8
201 | HC201 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Fe | - Mục đích sử dụng: huyết thanh hiệu chuẩn sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm Sắt trên máy sinh hóa - Dạng đông khô - Sản xuất từ huyết thanh người - Thành phần: Iron Frene, Iron Ferrozine, Nitro PAPS, Iron TIBC Quy cách: Hộp (≥1) x (≥3ml) | Hộp | 5
202 | HC202 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Calcium ở huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người - Thành phần: Arsenazo III: 200 µmol/l; MES pH=6.5: 100 mmol/l - Khoảng đo: 0.65-16 mg/dl (0.165-4.0 mmol/l) - Quy cách: Hộp (≥10) x (≥67 ml) | Hộp | 8
203 | HC203 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Albumin ở huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: Succinate pH 4.2: 75.00 mmol/l; Bromcresolgreen: 0.15 mmol/l; Brij 35 Detergent: 2 g/l - Khoảng đo: 0.15 - 8 g/dl - Độ chính xác: CV (%)(của độ tái lặp) ≤ 1.74 Quy cách : Hộp (≥5) x (≥67 ml) | Hộp | 10
204 | HC204 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng GGT ở huyết thanh, huyết tương người - Thành phần: TRIS-Buffer pH 8.25: 85 mmol/l; Glyclyglycin: 150 mmol/l; natri azide: 0.1 %; L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide: 2.9 mmol/l - Khoảng đo: 4 - 290 U/l - Độ chính xác: CV (%)(của độ tái lặp) ≤ 3.33 Quy cách: Hộp (≥3) x (≥84 ml) | Hộp | 6
205 | HC205 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol LDL | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng LDL-Cholesterol ở huyết thanh người - Thành phần: Good´s buffer (pH 6.8): 25 mmol/l; Cholesterolesterase: 5 KU/l; Cholesteroloxidase: 5 KU/l; HDAOS: 0.64 mmol/l; Catalase: 1000 KU/l; Good´s buffer (pH 7.0): 25 mmol/l; 4-Aminoantipyrine: 3.4 mmol/l; Peroxidase: 20 KU/l; natriazide: 0.1 % - Khoảng đo: 1-400 mg/dl - Quy cách : Hộp (≥3) x (≥80 ml) | Hộp | 20
206 | HC206 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol HDL | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng HDL-Cholesterol ở huyết thanh người - Thành phần: Good´s buffer (pH 7.0): 30 mmol/l; 4-Aminoantipyrine: 0.9 mmol/l; Peroxidase: 2.4 KU/l; Ascorbatoxidase: 2.7 KU/l; Antihuman-β-Lipoprotein Antikörper; Cholesterolesterase: 4 KU/l; Cholesteroloxidase: 20 KU/l; F-DAOS: 0.8 mmol/l - Khoảng đo: 0.9 – 180 mg/dl - Quy cách: Hộp (≥2) x (≥80 ml) | Hộp | 20
207 | HC207 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng HbA1c ở huyết thanh người - Thành phần: Latex: 0.13%. Buffer. stabilizer; natri azide (0.95 g/L); Buffer; Mouse anti-human HbA1c monoclonal antibody: 0.05 mg/mL. goat anti-mouse IgG polyclonal antibody: 0.08 mg/dL; Stabilizers - Khoảng đo: 2 – 16% - Quy cách: Hộp (≥1) x (≥42 ml) | Hộp | 30
208 | HC208 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1C | - Mục đích sử dụng: Thiết lập đường cong tham chiếu để xác định định lượng HbA1c trong máu người - Thành phần: Hồng cầu người, và Chất ổn định - Dạng đông khô Quy cách: Hộp (≥4) x (≥0.5 ml) | Hộp | 5
209 | HC209 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm HbA1C mức thấp | - Mục đích sử dụng: Kiểm soát độ chính xác của xét nghiệm HbA1c trong máu người - Thành phần: Hồng cầu người, dạng đông khô và ổn định - Quy cách : Hộp (≥1) x (≥0.5 ml) | Hộp | 5
210 | HC210 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm HbA1C mức cao | - Mục đích sử dụng: Kiểm soát độ chính xác của xét nghiệm HbA1c - Thành phần: Hồng cầu người, đông khô và ổn định - Quy cách : Hộp (≥1) x (≥0.5 ml) | Hộp | 5
211 | HC211 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | - Mục đích sử dụng: huyết thanh hiệu chuẩn sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm trên máy sinh hóa - Dạng đông khô - Sản xuất từ huyết thanh người. Quy cách: Lọ ≥3ml | Lọ | 20
212 | HC212 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức bình thường | - Mục đích sử dụng: Hóa chất đông khô được sử dụng như huyết thanh kiểm chuẩn cho quy trình nội kiếm phòng xét nghiệm y học. - Dạng đông khô - Sản xuất từ huyết thanh người, đã khử fibrin Quy cách : Lọ ≥5ml | Lọ | 20
213 | HC213 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức bất thường | - Mục đích sử dụng: Hóa chất đông khô được sử dụng như huyết thanh kiểm chuẩn cho quy trình nội kiếm phòng xét nghiệm y học. - Dạng đông khô - Sản xuất từ huyết thanh người, đã khử fibrin. Quy cách : Lọ ≥5ml | Lọ | 20
214 | HC214 | Dung dịch rửa có tính axit sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch tẩy rửa có tính axit để làm sạch các quá trình trên máy phân tích sinh hóa. Thành phần: Oxalic acid ≤ 0.15 g/l; Citric acid ≤ 0.25 g/l; PEG 400 ≤ 0.4 g/l. Quy cách : Hộp (≥5)x (≥67ml) | Hộp | 15
215 | HC215 | Cuvettes sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Cuvette phản ứng , chất liệu Plastic. Quy cách : bộ ≥90 Cuvettes | Bộ | 15
216 | HC216 | Bóng đèn Halogen cho máy xét nghiệm sinh hóa | Bóng đèn Halogen loại 12V/20W dùng cho máy phân tích sinh hoá tự động Biolis 50i | Chiếc | 15
217 | HC217 | Dung dịch rửa có tính kiềm sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch tẩy rửa có tính kiềm để làm sạch các quá trình trên máy phân tích sinh hóa. Thành phần: 2-Aminoethanol ≤ 100 g/l; natrisulfit ≤ 0.1%; EDTA-Na ≤ 0.5 %; Nonionic detergent ≤ 7% Quy cách : Hộp (≥5) x (≥65ml) | Hộp | 15
218 | HC218 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đông máu PT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đông máu PT , R1 Thromboplastine 5x4 ml. PT 13 – 17 giây PT (tỉ lệ) 0,90 – 1,20. PT (hoạt hóa) 120 – 70 % PT (INR) 0,88 – 1,24 ( 5 x 4 ml ) . Quy cách: Hộp (≥5) x (≥4ml) | hộp | 20
219 | HC219 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đông máu Fibrinogen | Thành phần : Bovine trombine Huyết tương hiệu chỉnh, đông lạnh , Huyết tương điều chỉnh, đông lạnh. Giá trị tham khảo 2 – 4 g/L (200 – 400 mg/dl) Fibrinogen . Quy cách: Hộp (≥5) x (≥2ml) +(≥1) x(≥1ml) +(≥1) x(≥1ml) | Hộp | 10
220 | HC220 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đông máu APTT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đông máu APTT , R1: 5x4 ml (contact activator) (Reagent). R2 1x20ml Calcium chlorice (Starter). Người lớn: 25 – 37 giây Trẻ sơ sinh (10 – 30 ngày): 31 – 55 giây Phạm vi trị liệu: 50 – 80 giây. , (5 x 4 ml + 1x20ml). Quy cách : Hộp (≥5) x (≥4ml )+ (≥1) x(≥20ml) | hộp | 20
221 | HC221 | Bi từ phản ứng | Bi từ phản ứng , loại dùng cho máy xét nghiệm đông máu. Quy cách : Lọ≥ 640 viên | lọ | 8
222 | HC222 | Cuvette phản ứng | Cuvette phản ứng loại cóng phản ứng dùng trong máy xét nghiệm đông máu Quy cách: Hộp ≥160 chiếc | hộp | 6
223 | HC223 | Dây bơm máy huyết học | Dây bơm nhựa có van 2 đầu | chiếc | 16
224 | HC224 | Dung dịch ly giải màng hồng cầu cho cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 4 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Muối amoni bậc 4 3.7% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Quy cách: ≥500ml/ Can | Can | 200
225 | HC225 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày Quy cách: ≥18L/ Can | Can | 250
226 | HC226 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: xanh lá Mùi: nhẹ Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 180 ngày Quy cách : ≥5L/ Can | Can | 60
227 | HC227 | Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypoclorit Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Quy cách : ≥5L/ Can | Can | 10
228 | HC228 | Dung dịch nội kiểm mức thường dùng cho máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày Quy cách: ≥2 mL/ Lọ | Lọ | 15
229 | HC229 | Filter máy huyết học | Filter máy huyết học. | chiếc | 15
230 | HC230 | Dung dịch ly giải | Có chức năng phân giải tế bào phục vụ đếm số lượng và chênh lệch tế bào bạch cầu và đo lường trong máy phân tích huyết học 3 thành phần Thành phần: + Quaternary ammonium salts: < 50 g/L + Non-ionic surfactant: < 15 g/L + 2- Propanol: 0.1-1.5 mL/L Quy cách: Hộp≥1000 mL | Hộp | 40
231 | HC231 | Dung dịch pha loãng | Được dùng để đếm và xác định kích cỡ tế bào trong máy phân tích huyết học 3 thành phần Thành phần: + Sodium chloride: 3.0-5.5 g/L + Sodium sulphate anhydrous: 7.5-11.5 g/L + Buffering agents: 1.0-3.0 g/L + Anti fungal & Anti bacterial agent: 0.8-2.5 g/L Quy cách: Hộp (≥1) x (≥20L) | Hộp | 40
232 | HC232 | Dung dịch rửa | Có chức năng làm sạch đường ống của máy phân tích huyết học 3 thành phần Thành phần: +Sodium chloride: 3.0 - 5.5 g/L +Sodium sulphate anhydrous: 7.5 - 11.5 g/L +Buffering agents: 1.0 - 3.0 g/L +Non ionic surfactant: 5.0 - 8.0 g/L +Anti fungal& Anti bacterial agent: 0.8 - 2.5 g/L Quy cách: Hộp (≥ 2) x (≥500 mL) | Hộp | 20
233 | HC233 | Dung dịch rửa đậm đặc | Có chức năng làm sạch định kỳ đầu lấy mẫu trong máy phân tích huyết học 3 thành phần Thành phần: + Surfactant: > 2.0g/L + Sodium hypochlorite: > 100 g/L + Sodium chloride: > 100 g/L Quy cách: Hộp (≥4) x (≥50 mL) | Hộp | 10
234 | HC234 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Hba1c trong máu | Thuốc thử này được dùng để định lượng HbA1c trong máu người. Tương thích với máy Mispa I3. Quy cách : Hộp ≥30 test | Hộp | 70
235 | HC235 | Hóa chất rửa đậm đặc Hba1c | Là chất tẩy rửa có tính kiềm cực mạnh được sử dụng để loại bỏ các chất kết tủa và thuốc thử bám trên đầu lấy mẫu và đầu rửa của máy phân tích. Quy cách: Hộp ≥10 test | Hộp | 20
236 | HC236 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA1c | Thành phần: + HbA1c Control Normal : 1 x 0.5 mL + HbA1c Control Abnormal: 1x 0.5 mL Quy cách: Hộp (≥ 2 ) x (≥0.5mL). | Hộp | 5
237 | HC237 | Hóa chất định lượng CA 15-3 | Hóa chất định lượng CA 15-3 Dải đo: 0,5–1.000 U/mL, phương pháp đo: miễn dịch enzym (“sandwich”). Thành phần: kháng nguyên kháng CA 15-3, Albumin huyết thanh bò, Natri azit, ProClin. Quy cách: Hộp (≥2) x(≥50 test) | Hộp | 3
238 | HC238 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Thành phần: Natri Azit, ProClin, Albumin huyết thanh bò, Kháng nguyên CA 15-3 ở các nồng độ khác nhau. Quy cách: Hộp (≥ 6) x (≥1.5mL) | Hộp | 1
239 | HC239 | Hóa chất định lượng CA 125 | Dải đo: 0,5 U/mL - 5.000 U/mL, phương pháp đo: miễn dịch enzym (“sandwich”). Thành phần: Biotin kháng nguyên kháng CA125, Albumin huyết thanh bò, ProClin, Natri azit Quy cách: Hộp (≥ 2)x (≥50test) | Hộp | 3
240 | HC240 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 125 | ;Thành phần: Albumin huyết thanh bò, ProClin, Natri azit, Kháng nguyên CA 125 ở các nồng độ khác nhau. Quy cách: Hộp (≥ 6) x(≥2.5mL) | Hộp | 1
241 | HC241 | Hóa chất định lượng CA 19-9 | Dải đo: 0,8–2.000 U/mL, phương pháp đo: miễn dịch enzym (“sandwich”). Thành phần: Natri Azit, ProClin, Albumin huyết thanh bò, kháng nguyên kháng CA 19-9, Protein bò, protein dê, Protein chuột. Quy cách: Hộp (≥2) x (≥50test) | Hộp | 3
242 | HC242 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Thành phần: Natri Azit, ProClin, Albumin huyết thanh bò, kháng nguyên CA 19-9 ở các nồng độ khác nhau. Quy cách: Hộp (≥ 6) x (≥2.5mL) | Hộp | 1
243 | HC243 | Hóa chất định lượng AFP | Phương pháp: miễn dịch enzym ("sandwich");Dải đo: 0,5–3.000 ng/mL [0,41–2.478 IU/mL];Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, kháng thể kháng AFP đơn dòng ở chuột. Quy cách: Hộp (≥2) x (≥50test) | Hộp | 4
244 | HC244 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng AFP | Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, AFP ở các mức nồng độ khác nhau. Quy cách : Hộp (≥ 7) x (≥2.5mL) | Hộp | 2
245 | HC245 | Hóa chất định lượng PSA toàn phần | Dải đo: 0,008–150 ng/mL (hiệu chuẩn Hybritech) hoặc 0,008–121 ng/mL (hiệu chuẩn WHO). Phương pháp: miễn dịch enzym (“sandwich”) Thành phần: Dung dịch muối đệm TRIS, Natri Azit, BSA, ProClin, Liên hợp photphataza kiềm kháng PSA đơn dòng Quy cách: Hộp (≥2) x (≥50test) | Hộp | 2
246 | HC246 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | Thành phần: Albumin huyết thanh bò, Natri Azit, ProClin, PSA trong huyết thanh ở mức khác nhau. Quy cách: Hộp (≥ 6) x (≥2.5mL) | Hộp | 1
247 | HC247 | Hóa chất định lượng T3 toàn phần | Phương pháp: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh. Dải đo: 0,1 - 8 ng/mL (0,2–12,3 nmol/L) Thành phần chính: dung dịch đệm TRIS, natri azit, ProClin, Natri hidroxit (NaOH), dung dịch axit clohyđric (HCl), Liên hợp photphataza kiềm kháng T3 đơn dòng ở chuột (bò) và các hạt thuận từ phủ streptavidi. Quy cách: Hộp (≥2) x (≥50test) | Hộp | 30
248 | HC248 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng T3 toàn phần | Thành phần chính: huyết thanh người, natri azit, Cosmocil CQ, Triiodothyronine ở các mức nồng độ khác nhau. Quy cách: Hộp (≥ 6) x( ≥4mL) | Hộp | 10
249 | HC249 | Hóa chất định lượng TSH | Phương pháp: miễn dịch enzym (“sandwich”) Dải đo: 0,005–50 µIU/Ml Thành phần chính: kháng thể kháng TSH ở người đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit và ProClin. Quy cách: Hộp (≥2) x (≥100test) | Hộp | 40
250 | HC250 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng TSH | Thành phần chính: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azit, ProClin. Quy cách: Hộp (≥ 6) x (≥2.5mL) | Hộp | 10
251 | HC251 | Hóa chất định lượng T4 toàn phần | Phương pháp: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh. Dải đo: 0,5–30 µg/dL [6,4–386 nmol/L]. Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, Kháng thể kháng thyroxine đơn dòng ở chuột. Quy cách: Hộp (≥2) x (≥50test) | Hộp | 40
252 | HC252 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng T4 toàn phần | Thành phần chính: huyết thanh, natri azit, ProClin, thyroxine ở các mức nồng độ khác nhau. Quy cách: Hộp (≥ 6) x( ≥4mL) | Hộp | 12
253 | HC253 | Hóa chất định lượng βhCG toàn phần | Phương pháp: miễn dịch enzym hai bước (“sandwich”). Dải đo: 0,6–1350 mIU/Ml Thành phần chính: phức hợp kháng βhCG đơn dòng, albumin huyết thanh bò (BSA),natri azit, ProClin. Quy cách : Hộp (≥2) x (≥50test) | Hộp | 20
254 | HC254 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần | Thành phần chính: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) có chất hoạt tính bề mặt, natri azit, ProClin. Quy cách: Hộp (≥ 6) x( ≥4mL) | Hộp | 6
255 | HC255 | Hóa chất định lượng insulin | Phương pháp: miễn dịch enzym một bước ("sandwich"). Dải đo: 0,03–300 µIU/mL [0,21–2.100 pmol/L] ;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, Kháng thể đơn dòng của chuột kháng insulin. Quy cách: Hộp (≥2) x (≥50test) | Hộp | 5
256 | HC256 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng insulin | Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, insulin ở các mức nồng độ khác nhau. Quy cách: Hộp (≥ 6) x (≥2mL) | Hộp | 1
257 | HC257 | Hóa chất định lượng cTnI | Phương pháp: miễn dịch enzym (“sandwich”). Dải đo: 2,3 - 27.027pg/mL Thành phần chính: kháng thể đơn dòng ở chuột kháng cTnI của người được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit và ProClin 300. Quy cách: Hộp (≥2) x (≥50test) | Hộp | 5
258 | HC258 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng cTnI | Thành phần chính: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt Natri azua, và ProClin. Quy cách: Hộp (≥ 3) x (≥1.5mL) +(≥4) x(≥1mL) | Hộp | 2
259 | HC259 | Hóa chất định lượng CEA | Phương pháp: miễn dịch enzym ("sandwich"). Dải đo: 0,1–1.000 ng/mL;Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, kháng thể kháng CEA MAb ở chuột. Quy cách: Hộp (≥2) x (≥50test) | Hộp | 5
260 | HC260 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CEA | Thành phần chính: Protein (bò), natri azit, ProClin, CEA ở các mức nồng độ khác nhau Quy cách: Hộp (≥ 6) x (≥2.5mL) | Hộp | 2
261 | HC261 | Hóa chất định lượng procalcitonin | Phương pháp: miễn dịch enzym (“sandwich”). Dải đo: 0,01–100 ng/Ml. Thành phần chính:kháng thể đơn dòng ở chuột kháng procalcitonin người trong dung dịch đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, protein (bò), natri azit và ProClin. Quy cách: Hộp (≥2) x (≥50test) | Hộp | 3
262 | HC262 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng procalcitonin | Thành phần chính: Dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), natri azit và ProClin. Quy cách: Hộp (≥ 7) x (≥2ml) | Hộp | 1
263 | HC263 | Hóa chất định lượng cortisol | Phương pháp: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh. Dải đo: 0,4–60 µg/dL [11–1.655 nmol/L]. Thành phần chính: chất nền BSA, natri azit, Huyết thanh miễn dịch của thỏ kháng cortisol. Quy cách: Hộp (≥2) x (≥50test) | Hộp | 3
264 | HC264 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng cortisol | Thành phần chính: huyết thanh người, natri azit, ProClin, cortisol ở các mức nồng độ khác nhau. Quy cách: Hộp (≥ 6) x( ≥4mL) | Hộp | 1
265 | HC265 | Hóa chất định lượng 25(OH) Vitamin D (toàn phần) | Phương pháp: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh. Dải đo: 2-167 ng/mL (5-418 nmol/L);Thành phần chính:kháng thể cừu đơn dòng kháng vitamin D 25(OH) được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, IgG dê, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit và Proclin. Quy cách: Hộp (≥2) x (≥50test) | Hộp | 2
266 | HC266 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng 25(OH) vitamin D | Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit và ProClin. Quy cách: Hộp (≥ 6)x (≥1.4mL) | Hộp | 1
267 | HC267 | Hóa chất định lượng Ferritin | Phương pháp: miễn dịch enzym ("sandwich"). Dải đo: 0,2–1.500 ng/mL (µg/L). Thành phần chính: albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin, các phức hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng ferritin. Quy cách: Hộp (≥2) x (≥50test) | Hộp | 5
268 | HC268 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng Ferritin | Thành phần chính: Albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit, ProClin, Ferritin ở các mức nồng độ khác nhau. Quy cách: Hộp (≥ 6) x( ≥4mL) | Hộp | 2
269 | HC269 | Dung dịch kiểm tra máy | Dung dịch kiểm tra máy;Thành phần: Phosphatase kiềm, albumin huyết thanh bò, ProClin, natri azit. Quy cách: Hộp (≥ 6) x( ≥4mL) | Hộp | 2
270 | HC270 | Giếng phản ứng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Chất liệu Polypropylene. Dung tích tối đa 1 mL Quy cách: Hộp (≥16) x (≥98 cái) | Hộp | 10
271 | HC271 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch công suất >= 100 xét nghiệm/ giờ;Thành phần: muối đệm TRIS, natri azit. Quy cách : Hộp (≥4) x (≥1950mL) | Hộp | 10
272 | HC272 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm miễn dịch hàng ngày | Dung dịch rửa máy hàng ngày;Thành phần: Anionic và Nonionic. Quy cách : Bình ≥1L | Bình | 10
273 | HC273 | Cốc đựng mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Thành phần: Polystyrene. Quy cách: Túi ≥1000 cái | Túi | 10
274 | HC274 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Dung dịch rửa máy hàng ngày;Thành phần: anionic và nonionic, và các alkanolamine, không chứa phosphate. Quy cách: Bình ≥1gallon | Bình | 3
275 | HC275 | Ống soi tai mũi họng 0 độ 2.7mm x 110 mm | Góc quan sát 0 độ. kích cỡ: 2.7mm x 110 mm | Cái | 2
276 | HC276 | Ống soi tai mũi họng 0 độ 4mm x 175mm | Góc quan sát 0 độ. kích cỡ: 4 mm x 175mm | Cái | 2
277 | HC277 | Ống soi tai mũi họng 30 độ 4 mm x 175mm | Góc quan sát 30 độ Kích cỡ: 4 mm x 175mm | Cái | 1
278 | HC278 | Ống soi tai mũi họng 70 độ 4 mm x 175mm | Góc quan sát 70 độ Kích cỡ : 4 mm x 175mm | Cái | 2
279 | HC279 | Ống soi tai mũi họng 70 độ 6 mm x 184mm | Góc quan sát 70 độ Kích cỡ: 6 mm x 184mm | Cái | 1
280 | HC280 | Máy đo nồng độ bão hòa oxy | Đo nhịp tim và nồng độ Oxy trong máu. - Phạm vi đo SpO2: 0 ~ 100% - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn | Cái | 30
281 | HC281 | Thẻ định nhóm máu đầu giường ABO | Thành phần: Anti-A (dòng A0003), Anti-B (dòng B005), | Test | 1000
282 | HC282 | Khay quả đậu | Chất liệu bằng inox, hình quả đậu kích thước các cỡ | Cái | 48
283 | HC283 | Hộp đựng bông cồn | Chất liệu bằng inox; Kích thước: Fi ≥ 8cm. | Cái | 80
284 | HC284 | Khay inox chữ nhật | Kích thước: 30cm x 40cm. | Cái | 45
285 | HC285 | Bát inox y tế | Chất liệu Inox Kích thước: Fi ≥ 10cm. | Cái | 45
286 | HC286 | Lọ cắm panh | Lọ cắm panh, kéo bằng inox không gỉ | Cái | 52
287 | HC287 | Hộp hấp dụng cụ Inox | Kích thước: Fi 360 x ( ≥ 180 mm) . | Cái | 24
288 | HC288 | Hộp hấp bông inox | Kích thước: Fi 260 mm | Cái | 20
289 | HC289 | Kéo thẳng tù các cỡ | Kéo thẳng tù các cỡ. Được làm bằng vật liệu thép không gỉ | Cái | 48
290 | HC290 | Kéo thẳng nhọn các cỡ | Kéo thẳng nhọn các cỡ. Được làm bằng vật liệu thép không gỉ. | Cái | 50
291 | HC291 | Kéo cong tù | Được làm bằng vật liệu thép không gỉ, loại cong tù, dài 16cm | Cái | 60
292 | HC292 | Panh cong, thẳng không mấu | Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Các cỡ | Cái | 50
293 | HC293 | Hộp đựng Cidex | Khay chuyên dụng ngâm dung cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao. Kích thước: 740mm x 220mm x 132mm | Cái | 3
294 | HC294 | Xe lăn tay | Tải trọng ≥100kg - Chất liệu: Khung xe làm bằng hợp kim nhôm, chống gỉ sét - Đệm làm bằng vải thoáng khí - Có phanh tay cho người đẩy - Bánh xe to giúp người ngồi tự di chuyển xe lăn - Bánh trước có thể xoay 360 độ | Cái | 15
295 | HC295 | Xe đẩy cáng bệnh nhân | * Kích thước: D1900xR600xC750 mm ±5% * Có 4 bánh xe có khóa, 2 bánh có phanh. * Xe và cáng, cáng có thể nhấc ra khỏi khung xe. Mặt cáng làm bằng inox , bọc ôm khít khung cáng. Lan can có thể hạ xuống gấp gọn phía dưới cáng. * Có cọc treo chai hoặc túi truyền dịch. * Có đệm | Cái | 10
296 | HC296 | Bao cao su | - Chất liệu: sản xuất từ latex cao su thiên nhiên - Bề mặt trơn nhẵn | Cái | 10000
297 | HC297 | Mask bóp bóng | Chất liệu silicon/ PVC, không có chất PGEHP. Có van 1 chiều điều chỉnh được. Dùng cùng với máy thở hoặc Ambu. Kích cỡ người lớn, trẻ em, sơ sinh | Bộ | 195
298 | HC298 | Bộ hút đờm nhớt kín | Bộ hút đàm kín cho phép sử dụng trong 72 giờ liên tục. Cổng MDI cấu tạo van 1 chiều, các số. | Bộ | 60
299 | HC299 | Giemsa mẹ | Dung dịch Giemsa. Quy cách : Chai ≥1.000ml | Chai | 6
300 | HC300 | Chai cấy máu hiếu khí | Mỗi chai cấy máu chứa 30 ml môi trường nuôi cấy. Môi trường nuôi cấy có chứa Tryptone, Gelatin Peptone, Chiết xuất men, natri clorua, Natri Polyanethol Sulfonate, Natri pyruvate, Hemin, Nicotinamide adenine dinucleotide, Resin, chất đệm xét nghiệm và các Vitamin tổng hợp, axit amin và carbohydrate khác. Thể tích mẫu khoảng 8-10 ml | Chai | 700
301 | HC301 | Chai cấy máu dùng phát hiện vi khuẩn hiếu-kỵ khí tuỳ tiện | Mỗi chai chứa 40mL môi trường nuôi cấy. Môi trường nuôi cấy có chứa Tryptone, Gelatin Peptone, Chiết xuất nấm men, natri clorua, Natri Polyanethol Sulfonate, Dithiothreitol, Natri bicarbonate, Natri pyruvate, Amoni clorua, Natri succinat, Adenine, Magie sulfat, Hemin, Nicotinamide adenine dinucleotide, Resin, dung dịch đệm xét nghiệm và các Vitamin tổng hợp, axit amin và carbohydrate khác. Thể tích mẫu khoảng 8-10 ml Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không màu Độ pH: 7.0 đến 7.6 Thành phần: Dung dịch hoạt động bề mặt cation | Chai | 200
302 | HC302 | Chai nuôi cấy máu dành cho trẻ em | Mỗi chai chứa 20mL môi trường nuôi cấy. Môi trường nuôi cấy có chứa Tryptone, Gelatin Peptone, Chiết xuất men, natri clorua, Natri Polyanethol Sulfonate, Natri pyruvate, Hemin, Nicotinamide adenine dinucleotide, Resin, chất đệm xét nghiệm và các Vitamin tổng hợp, axit amin và carbohydrate khác. Thể tích mẫu khoảng 1-5 ml Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không màu Mùi: không mùi Độ pH: 8.0 đến 8.6 Thành phần: Dung dịch hoạt động bề mặt anion | Chai | 200
303 | HC303 | Que cấy vi sinh 1μl | Que cấy vi sinh 1μl | Cái | 1000
304 | HC304 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | Thẻ định danh Gram âm sử dụng với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men Thẻ gồm ≥ 47 thử nghiệm sinh hóa Quy cách: Hộp≥ 20 thẻ | Hộp | 10
305 | HC305 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương | Thẻ định danh Gram dương sử dụng với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động để định danh các vi sinh vật Gram dương Thẻ gồm ≥ 43 thử nghiệm sinh hóa Quy cách: Hộp≥ 20 thẻ | Hộp | 8
306 | HC306 | Thẻ định danh nấm men | Thẻ định danh nấm men sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động để định danh nấm men và các vi sinh vật tương tự nấm men. Quy cách: Hộp≥ 20 thẻ | Hộp | 5
307 | HC307 | Thẻ định danh Neisseria-Haemophilus | Thẻ định danh Neisseria-Haemophilus sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động để định danh vi khuẩn khó mọc Thẻ gồm ≥ 30 thử nghiệm sinh hóa. Quy cách: Hộp≥ 20 thẻ | Hộp | 8
308 | HC308 | Thẻ định danh vi khuẩn kỵ khí | Thẻ định danh vi khuẩn kỵ khí và Corynebacteria sử dụng với máy định danh và kháng sinh đồ tự động để định danh vi sinh vật kỵ khí và các loài Corynebacterium Thẻ gồm ≥ 36 thử nghiệm sinh hóa. Quy cách: Hộp≥ 20 thẻ | Hộp | 2
309 | HC309 | Thẻ làm kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm dùng với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. Quy cách: Hộp≥ 20 thẻ | Hộp | 10
310 | HC310 | Thẻ làm kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương dùng với máy định danh và kháng sinh đồ tự động Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. Quy cách: Hộp≥ 20 thẻ | Hộp | 8
311 | HC311 | Thẻ làm kháng sinh đồ vi khuẩn Liên cầu | Thẻ làm kháng sinh đồ Streptococcus dùng với máy định danh và kháng sinh đồ tự động Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. Quy cách: Hộp≥ 20 thẻ | Hộp | 5
312 | HC312 | Thẻ làm kháng sinh đồ nấm | Thẻ làm kháng sinh đồ nấm dùng với máy định danh và kháng sinh đồ tự động Mỗi thẻ chứa các kháng nấm chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Quy cách: Hộp≥ 20 thẻ | Hộp | 5
313 | HC313 | Nước muối pha huyền dịch vi khuẩn 0,45% | Nước muối 0.45% pha huyền dịch vi khuẩn dùng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động, pH 4.50 - 7.00. Quy cách : Chai ≥500ml | Chai | 3
314 | HC314 | Ống tuýp pha huyền dịch vi khuẩn | Ống nghiệm bằng nhựa trong (polystyrene) 12 mm x 75 mm dùng một lần sử dụng với máy định danh và kháng sinh đồ tự động . Quy cách: Hộp ≥ 2000 ống | Hộp | 2
315 | HC315 | Điện cực Natri dùng cho máy điện giải | Điện cực Natri dùng cho máy điện giải | Cái | 2
316 | HC316 | Điện cực Kali dùng cho máy điện giải | Điện cực Kali dùng cho máy điện giải | Cái | 2
317 | HC317 | Điện cực Clo dùng cho máy điện giải | Điện cực Clo dùng cho máy điện giải | Cái | 2
318 | HC318 | Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải | Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải | Cái | 1
319 | HC319 | Bộ hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải | Dùng trong xét nghiệm xác định nồng độ Na, K, Cl trong mẫu huyết thanh.Thành phần: Buffer < 0.1%, Inorganic salts < 3,0%, Preservative < 0.05%. Quy cách : Hộp ≥1000 ml (Standard A ≥ 650 ml + Standard B ≥350 ml) | Hộp | 30
320 | HC320 | Dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | Dung dịch rửa dùng cho các máy điện giải . Thành phần: Hypochlorite de sodium < 0,1%, Surfactant < 1,0%, Conservateurs < 0,05 %. Quy cách : Lọ (≥1) x (≥30ml) | Lọ | 2
321 | HC321 | Dung dịch rửa điện cực Na cho máy phân tích điện giải | Dùng để rửa điện cực Na của các máy điện giải. Thành phần: Sodium fluorite < 1 %. Quy cách : Lọ (≥1) x (≥30ml) | Lọ | 2
322 | HC322 | Dịch châm điện cực Kali cho máy phân tích điện giải | Dung dịch nạp điện cực Kali cho các máy phân tích điện giải. Thành phần: Buffer < 0.5%, Potassium salts < 6%. Quy cách : Lọ (≥1) x (≥30ml) | Lọ | 2
323 | HC323 | Dịch châm điện cực pH, Natri, Clo cho máy phân tích điện giải | Dung dịch nạp các điện cực Na, Cl và pH của các máy phân tích điện giải I. Thành phần: Buffer < 0.5%, Inorganic salts < 8% Quy cách : Lọ (≥1) x (≥30ml) | Lọ | 2
324 | HC324 | Dịch châm điện cực tham chiếu cho máy phân tích điện giải | Dung dịch nạp điện cực tham chiếu cho các máy phân tích điện giải . Thành phần: Buffer < 0.5%, Inorganic salts < 6%. Quy cách : Lọ (≥1) x (≥30ml) | Lọ | 2
325 | HC325 | Hóa chất kiểm chứng dùng cho máy phân tích điện giải (Na+, K+, Cl-, Ca++, pH) | Dung dịch kiểm chứng được dùng cho máy phân tích điện giải, cho các điện cực Na, K, Cl, Ca và pH. Thành phần: Organic Buffer <0.1%, Inorganic salts <2.0 %, Preservative <0.05%. Quy cách : Lọ (≥1) x (≥30ml) | Lọ | 4
326 | HC326 | Màng điện cực | Màng điện cực dùng cho máy xét nghiệm điện giải Quy cách : Túi ≥10chiếc | Túi | 2
327 | VT001 | Băng bó bột thạch cao 10cm x 2,7m | Rộng 10cm, dài 2,7m | Cuộn | 2500
328 | VT002 | Băng bó bột thạch cao 15cm x 2,7m | Rộng 15cm, dài 2,7m. | Cuộn | 3000
329 | VT003 | Băng cuộn vải | Chất liệu sợi 100% cotton. Kích thước: 10cm x 5m . | Cuộn | 7600
330 | VT004 | Băng dính lụa 5cm x 5m | Kích thước 5cm x 5m. Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, keo Zinc oxide. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Nguyên liệu các nước G7. | Cuộn | 5600
331 | VT005 | Băng dính lụa 2,5cm x 5m. | Kích thước 2,5cm x 5m. Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, keo Zinc oxide. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Nguyên liệu các nước G7. | Cuộn | 3050
332 | VT006 | Băng ghim cắt khâu nối nội soi dùng cho mô trung bình/dày, chiều dài 60mm | Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi ghim chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim là 60mm. Băng ghim nội soi loại gập góc dùng cho mô trung bình/ dày, 3 hàng ghim so le nhau chiều cao thay đổi mỗi bên với chiều cao ghim mở lần lượt từ ngoài vào trong là 4mm - 3.5mm - 3mm; Khoảng đóng mô là 2.25mm - 1.5mm. Băng ghim có khả năng gập góc 45 độ và 5 điểm gập góc mỗi bên. Lưỡi dao luôn mới với mỗi đường cắt. | Cái | 12
333 | VT007 | Băng ghim cắt khâu nối nội soi dùng cho mô mạch máu và mô mỏng, chiều dài 45mm | Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi ghim chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim là 45mm. Băng ghim nội soi loại gập góc dùng cho mạch máu và mô mỏng, 3 hàng ghim so le nhau chiều cao thay đổi mỗi bên với chiều cao ghim mở lần lượt từ ngoài vào trong là 3mm - 2.5mm - 2mm; chiều cao ghim đóng là 1.25mm-1mm-0.75mm. Khoảng đóng mô là 1.5mm - 0.88mm. Băng ghim có khả năng gập góc 45 độ và 5 điểm gập góc mỗi bên. Lưỡi dao luôn mới với mỗi đường cắt. | Cái | 6
334 | VT008 | Băng ghim cắt khâu nối nội soi dùng cho mô trung bình/dày, chiều dài 45mm | Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi ghim chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim là 45mm. Băng ghim nội soi loại gập góc dùng cho mô trung bình; dày, 3 hàng ghim so le nhau chiều cao thay đổi mỗi bên với chiều cao ghim mở lần lượt từ ngoài vào trong là 4mm - 3.5mm - 3mm; chiều cao ghim đóng là 1.75mm-1.5mm-1.25mm. Khoảng đóng mô là 2.25mm - 1.5mm. Băng ghim có khả năng gập góc 45 độ và 5 điểm gập góc mỗi bên. Lưỡi dao luôn mới với mỗi đường cắt. | Cái | 12
335 | VT009 | Băng ghim cắt khâu mổ mở có 3 hàng ghim | Băng ghim cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở. Băng ghim dài 60mm, 80mm, 3 hàng ghim mỗi bên chiều cao lần lượt từ trong ra ngoài là 3mm-3.5mm-4mm. Khoảng đóng ghim 1.5mm-2.25mm | Cái | 18
336 | VT010 | Băng ghim cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở | Băng ghim khâu cắt mổ mở chiều dài băng ghim 60mm,80mm. Kích thước ghim: chiều rộng lưng ghim 2.84mm, thân ghim hình hộp chữ nhât, chiều cao ghim 3.8mm, chiều cao ghim dập xuống là 1.5mm. 2 hàng ghim mỗi bên, Lưỡi dao kèm băng ghim. Đặc tính: chất liệu ghim Titan. Băng ghim đóng gói vô trùng. | Cái | 24
337 | VT011 | Dụng cụ cắt khâu nối tiêu hóa tự động tròn | Dụng cụ cắt khâu nối tròn chiều dài thân dụng cụ 22cm, 2 hàng ghim, chất liệu ghim titanium, cỡ đường kính các cỡ 25mm; 28mm; 31mm; 33mm. Số lượng ghim lần lượt là 22 ghim; 26 ghim; 30 ghim; 32 ghim. Chiều cao ghim khi mở là 3.5mm; 4.8mm Chiều cao ghim dập xuống là 1.5mm; 2mm. Kích thước ghim: chiều rộng lưng ghim 4.0mm, thân ghim hình hộp chữ nhât: 0.35mm x 0.24mm. Đầu đe được thiết kế dạng cúc áo dễ tháo rời. | Cái | 4
338 | VT012 | Dụng cụ cắt khâu tiêu hóa nội soi | Dụng cụ cắt khâu nối đa năng, dùng trong phẫu thuật nội soi trục dài 16cm, tích hợp với tất cả các loại băng ghim cắt khâu nối nội soi tương thích. Có khả năng gập góc 45 độ mỗi bên, với 05 điểm gập góc mỗi bên. . Dụng cụ cắt khâu nội soi, lắp được tất cả các băng ghim tương thích kích cỡ khác nhau. Tay cầm dụng cụ được làm bằng chất liệu plastic có phủ cao su chống trơn trượt. | Cái | 4
339 | VT013 | Bộ dụng cụ cắt trĩ và sa trực tràng dùng trong kỹ thuật Longo | Dụng cụ cắt trĩ chất liệu ghim titanium đường kính tròn 33mm. Đe tháo rời, thân đe dài có 3 vị trí buộc chỉ tùy thuộc kích thước búi trĩ. Kích thước ghim: chiều rộng lưng ghim 4.0mm chiều cao ghim mở 3.5mm, chiều cao ghim dập xuống là 1.5mm. Thân ghim hình hộp chữ nhật kích thước: 0.3mm x 0.2mm. Đường kính lưỡi dao 24.6mm. Dụng cụ chứa 32 ghim. | Cái | 45
340 | VT014 | Dụng cụ cắt trĩ theo phương pháp longo | - Chất liệu Ghim: Titanium. - Thông số kỹ thuật: Đường kính ngoài 33mm, đường kính trong 25 mm, chứa 32 ghim. Kích thước ghim: chiều cao 4,2 mm, chiều rộng 4mm, đường kính 3mm. Chiều cao ghim đóng từ 0,75-1,5mm. | Cái | 25
341 | VT015 | Dụng cụ cắt khâu dùng cho mổ mở | Dụng cụ cắt khâu dùng cho mổ mở, gồm một tay súng 60mm,80mm đi kèm 1 băng ghim dài 60mm,80mm. Kích thước ghim: chiều rộng lưng ghim 2.84mm, thân ghim hình hộp chữ nhật, chiều cao ghim dập 3.8mm - 4.8mm. Sử dụng băng ghim dập dài 60mm,80mm chiều cao ghim dập xuống là 1.5mm -2mm. Đóng gói vô trùng. | Cái | 4
342 | VT016 | Dụng cụ khâu nối dùng cho mổ mở chiều dài 80mm, có 3 hàng ghim chiều cao thay đổi mỗi bên | Dụng cụ cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở . Dùng cho băng ghim dài 80mm, 3 hàng ghim mỗi bên chiều cao lần lượt từ trong ra ngoài là 3mm-3.5mm-4mm. Khoảng đóng ghim 1.5mm-2.25mm | Cái | 4
343 | VT017 | Chỉ polypropylene số 2/0 (Kim tròn đầu cắt được làm bằng hợp kim Ethalloy) | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene, số 2/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt được làm bằng hợp kim Ethalloy, Kim dài 26mm 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn | Sợi | 168
344 | VT018 | Chỉ Polypropylene số 2/0 | Chỉ không tan, tổng hợp, chất liệu Polypropylene và thêm Polyethylen, số 2/0 dài 90cm, 2 kim tròn, đầu cắt dài 26mm, kim cong 1/2 vòng tròn, loại kim được làm từ hợp kim bao gồm Chrome, Nickel, Cu, Ti và Molybdenum, độ đàn hồi cao, được sơn phủ silicone giúp kim sắc bén. | Sợi | 168
345 | VT019 | Chỉ polypropylene số 3/0, hai kim tròn đầu tròn | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 3/0 dài 90cm , 2 kim tròn đầu tròn làm từ hợp kim Ethalloy, dài 26mm 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn | Sợi | 60
346 | VT020 | Chỉ polypropylene số 4/0, hai kim tròn đầu cắt | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 4/0 dài 90cm , 2 kim tròn đầu cắt làm từ hợp kim Ethalloy, dài 20mm 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn | Sợi | 60
347 | VT021 | Chỉ polypropylene số 5/0, hai kim tròn đầu tròn | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 02 kim thân tròn đầu tròn làm từ hợp kim Ethalloy, dài 13mm 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn | Sợi | 36
348 | VT022 | Chỉ polypropylene số 6/0, hai kim tròn đầu tròn | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 6/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn làm từ hợp kim Ethalloy, dài 11mm 3/8 vòng tròn, thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn | Sợi | 36
349 | VT023 | Chỉ polypropylene số 7/0, hai kim tròn đầu cắt | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt làm từ hợp kim Ethalloy, dài 11mm 3/8 vòng tròn, thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn | Sợi | 36
350 | VT024 | Chỉ polypropylene số 8/0, hai kim tròn đầu cắt | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 8/0 dài 60cm ,2 kim tròn đầu cắt làm từ hợp kim Ethalloy , dài 9.3mm 3/8 vòng tròn, thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn | Sợi | 36
351 | VT025 | Chỉ polypropylene số 10/0 (hai kim tròn đầu hình thang dài 6,5mm) | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 10/0 dài 30cm, 2 kim tròn đầu hình thang làm từ hợp kim Ethalloy, dài 6,5mm 3/8 vòng tròn, thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn | Sợi | 60
352 | VT026 | Chỉ Polypropylene số 10/0 ( kim làm bằng thép không rỉ, dài 6 mm) | Chỉ khâu sợi đơn Polypropylene số 10/0, dài 30 cm, 2 kim tiết diện hình thang chiều dài 6 mm, đường kính 0,14mm, độ cong kim 3/8, kim làm bằng thép không rỉ sợi cứng, mũi kim mài theo công nghệ cạnh mài ngang. | Sợi | 144
353 | VT027 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 kháng khuẩn Iragacare MP số 1 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP, số 1 dài 90cm, Kim tròn đầu tròn làm bằng thép Ethalloy có phủ silicone, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, dài 40mm 1/2 vòng tròn . Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Sợi | 1200
354 | VT028 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 1 | Thành phần Polyglactin 910, dài 90cm, kim đầu tròn 40mm, 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh, chất liệu là thép 300 series, công nghệ Primipass hạn chế phản ứng phụ và giúp chỉ xuyên qua mô dễ dàng. Sức căng nút thắt ≥ 5.08 KGs, độ đàn hồi sau 14 ngày là 75%, sau 21 ngày là 60%. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56-70 ngày. | Sợi | 1000
355 | VT029 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 1 | Chỉ tiêu trung bình, đa sợi , thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer được bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 40mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ silicon. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. | Sợi | 1500
356 | VT030 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 kháng khuẩn Irgacare MP số 2/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP, số 2/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Sợi | 1200
357 | VT031 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 2/0 | Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 2/0, dài 75cm. Kim tròn, đầu nhọn, dài 26mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. | Sợi | 1200
358 | VT032 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 kháng khuẩn Irgacare MP số 3/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP, số 3/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Sợi | 600
359 | VT033 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 3/0 | Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 3/0, dài 75cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 26mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. | Sợi | 800
360 | VT034 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 2/0 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglactin 910, số 2/0 dài 90cm , kim đầu tròn 30mm, 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh, kim làm bằng chất liệu là thép 300 series, công nghệ Primipass hạn chế phản ứng phụ và giúp chỉ xuyên qua mô dễ dàng. Sức căng nút thắt ≥ 2.68 KGs, độ đàn hồi sau 14 ngày là 75%, sau 21 ngày là 60%. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56-70 ngày. | Sợi | 600
361 | VT035 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 kháng khuẩn Irgacare MP số 4/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP, số 4/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn làm bằng thép Ethalloy, có phủ silicone cải tiến, dài 22mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Sợi | 600
362 | VT036 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 4/0 | Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer , bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 4/0, dài 75cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 17mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. | Sợi | 800
363 | VT037 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 số 5/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 5/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn làm bằng thép Ethalloy, có phủ silicone cải tiến, dài 17 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. | Sợi | 120
364 | VT038 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 5/0 | Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 5/0, dài 75cm. Kim tròn, đầu nhọn, dài 17mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. | Sợi | 120
365 | VT039 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 số 6/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate, số 6/0 dài 45cm, kim tròn đầu tròn làm bằng thép Ethalloy, có phủ silicone cải tiến, dài 13mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. | Sợi | 48
366 | VT040 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 6/0 | Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 6/0, dài 45cm. Kim tròn, đầu nhọn, dài 12mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. | Sợi | 48
367 | VT041 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu Chromic Catgut số 1 | Chỉ Chromic Catgut số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim bằng thép, phủ silicon. | Sợi | 2000
368 | VT042 | Chỉ polyamide số 10/0 (kim tròn đầu tròn dài 6,5mm ) | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 6&66 . Chỉ số 10/0 dài 13cm, 1 kim tròn đầu tròn dài 6,5mm 3/8 vòng tròn, Kim bằng hợp kim chuyên dụng gồm Niken, Titan, Chrome, Molypden, sắt, được phủ bởi lớp silicone cải tiến, có độ bền kéo ≥2500Mpa,vùng kẹp kim phẳng và có rãnh. | Sợi | 60
369 | VT043 | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp nylon số 10/0 (Kim tiết diện hình thang chiều dài 6 mm) | Chỉ khâu mắt sợi đơn Nylon , số 10-0 , dài 30 cm, 2 kim tiết diện hình thang chiều dài 6 mm, đường kính 0,14mm, độ cong 3/8, làm bằng thép cứng bó sợi. Mũi kim mài theo công nghệ cạnh mài ngang. | Sợi | 96
370 | VT044 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 2/0 | Chỉ Polyamide 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C kim 26mm | Sợi | 600
371 | VT045 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 2/0 (Kim được làm từ thép AISI 302 ) | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 2/0 dài 75 cm, kim tam giác 26 mm 3/8c được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% Polyamide 6-6.6 (PA). Tiệt trùng EO. | Sợi | 600
372 | VT046 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 3/0 dài 70cm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 6&66 . Số 3/0 dài 70cm, 1 kim tam giác ngược dài 26mm 3/8 vòng tròn,bằng hợp kim chuyên dụng gồm Niken, Titan, Chrome, Molypden, sắt, có độ bền kéo ≥2500Mpa, được phủ bởi lớp silicone cải tiến, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh. | Sợi | 1000
373 | VT047 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 3/0 dài 75 cm | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 3/0 dài 75 cm, kim tam giác 26 mm 3/8c được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% Polyamide 6-6.6 (PA). Tiệt trùng EO. | Sợi | 1500
374 | VT048 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 4/0 (kim dài 20 mm) | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 4/0 dài 75 cm, kim tam giác dài 20 mm 3/8c được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% Polyamide 6-6.6 (PA). Tiệt trùng EO. | Sợi | 1500
375 | VT049 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 4/0 (kim dài 19mm) | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi thành phần Polyamide 6/66,số 4/0, dài 75cm, kim tam giác ngược, 3/8 vòng tròn dài 19mm, làm bằng thép không gỉ AISI 300 series, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 9.81N. | Sợi | 1200
376 | VT050 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 5/0 (Kim làm bằng thép không gỉ AISI 300 series) | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi thành phần Polyamide 6/66, số 5/0, dài 75cm, kim tam giác ngược, 3/8 vòng tròn dài 16mm, làm bằng thép không gỉ AISI 300 series. Lực căng kéo nút thắt 6.67N | Sợi | 600
377 | VT051 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 5/0 | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 5/0 dài 75 cm, kim tam giác 16 mm 3/8c được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% Polyamide 6-6.6 (PA). Tiệt trùng EO. | Sợi | 600
378 | VT052 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 6/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi thành phần Polyamide 6/66 , số 6/0, dài 45cm, kim tam giác ngược, 3/8 vòng tròn dài 12mm, làm bằng thép không gỉ. | Sợi | 48
379 | VT053 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 7/0 | Chỉ không tiêu đơn sợi polyamide 6-6.6 , Số 7/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 13cm, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. | Sợi | 48
380 | VT054 | Chỉ thép khâu xương bánh chè | Chỉ khâu đơn sợi, chất liệu thép không gỉ 316L, dài 60cm, kim tam giác 120mm phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn | Sợi | 96
381 | VT055 | Clip polymer kẹp mạch máu cỡ ML,L,XL | Chất liệu Polymer, phủ Silicon, có khóa, cỡ M; L; XL, dùng để kẹp mạch máu, mô. | Cái | 1400
382 | VT056 | Dao phẫu thuật 15 độ | Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép cứng bó sợi không rỉ, mài theo công nghệ cạnh mài ngang. Dao thẳng, góc 15 độ, hai mặt vát. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | Cái | 288
383 | VT057 | Dao đường hầm | Dao đường hầm.Đóng trong túi vô khuẩn. Kích thước đường mổ 2.0 mm. | Cái | 96
384 | VT058 | Dao mổ mộng | Dùng lạng mộng, kích thước 3,0mm, 2 mặt vát, lưỡi bẻ góc. Đóng trong túi tiệt trùng vô khuẩn | Cái | 96
385 | VT059 | Tay dao hàn mạch, mổ nội soi, chiều dài 37cm | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính, đầu tù, chiều dài thân dao 37 cm, đường kính thân dao 5mm.Sử dụng cho máy Valleylab LS10,Valleylab FT10, Forcetriad) | Cái | 8
386 | VT060 | Tay dao siêu âm và hàn mạch máu tuyến giáp | Tay dao siêu âm hàn mạch, chiều dài 9 cm, loại tay dạng kéo. Sử dụng tương thích với hệ thống dao siêu âm hàn mạch hãng Olympus. | Cái | 6
387 | VT061 | Tay dao siêu âm và hàn mạch máu cho mổ nội soi | Tay dao siêu âm hàn mạch, đường kính 5 mm, dài 35 cm, loại tay bóp vào từ phía trước. Sử dụng tương thích với hệ thống dao siêu âm hàn mạch hãng Olympus | Cái | 8
388 | VT062 | Trocar không dao | Trocar nhựa an toàn không lưỡi dao, ống ngoài có rãnh cố định, đường kính 5/11/12mm; đường vào hình phễu, có đường vào cho camera, thích hợp với các kích thước khác nhau của dụng cụ (4.7-12.9mm). | Cái | 12
389 | VT063 | Dây dao điện mổ mở | Bao gồm tay dao liền cáp + Lưỡi cắt đốt hình dao - Chiều dài dây cáp: 4,5 m - Trên tay có 2 nút chức năng cắt và đốt - Chiều dài tay dao: 145 mm - Đường kính cắm lưỡi dao: 4 mm - Chân cắm vào dao điện là loại 3 chân - Khoảng cách giữa 2 chân cắm ngoài cùng: 28.58 mm - Là loại tay dao dùng nhiều lần. | Cái | 15
390 | VT064 | Lưỡi cắt đốt VA và Amidan dùng cho dao mổ Plasma | Đầu cắt, đốt sử dụng trong từng loại phẫu thuật cắt Amidal và nạo VA. Có kênh hút dịch, khói, mô bên trong tay dao | Cái | 30
391 | VT065 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng các số | Chất liệu: Thép không gỉ, đã tiệt trùng. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22 | Cái | 8500
392 | VT066 | Dao mổ Phaco 2.2mm - 3.2mm | Dao mổ dùng trong phẫu thuật phaco 2.2mm - 2.85mm -3.2mm - Kích cỡ lưỡi dao mổ: 2.2mm - 2.85mm - 3.2mm, 1 mặt vát, lưỡi bẻ góc, tuân thủ OSHA và CMS | Cái | 196
393 | VT067 | Dao mổ liền cán sử dụng một lần 2.8mm | Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép cứng bó sợi không rỉ. Kích thước lưỡi dao ngang: 2.8mm, độ dày lưỡi dao 0.14mm, cạnh mài ngang, hai mặt vát, gập góc. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | Cái | 240
394 | VT068 | Dao bẻ góc 15 độ | Dao bẻ góc 15 độ PE. Lưỡi làm bằng thép không rỉ, Tạo độ mở rộng 15 độ, góc tạo độ sâu từ 3-5mm, 2 mặt vát, mũi dao nhọn. Đóng trong túi tiệt trùng vô khuẩn | Cái | 168
395 | VT069 | Chỉ thị hóa học đa thông số (Hấp ướt), sử dụng bên trong gói dụng cụ 5.1 cm x 1.9 cm | * Test kiểm tra đặt bên trong gói dụng cụ, thành phần gồm: giấy 75%, Salicylamide 2-3% * Đo lường ba thông số của quá trình tiệt khuẩn thời gian – nhiệt độ - áp suất hơi nước. * Vạch màu dịch chuyển giúp dễ dàng nhận biết và kiểm chứng kết quả. * Kích thước 5,1cmx1,9cm | Cái | 5000
396 | VT070 | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp khô | Không chứa cao su tự nhiên. Băng co giãn, tránh bung băng trong quá trình tiệt trùng. Kích thước:19mmx50m | Cuộn | 30
397 | VT071 | Giấy tẩm chất thử (chỉ thị hóa học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước 1,5 cm x 20 cm. | Test kiểm tra đặt bên trong gói để xác định tiệt khuẩn có đạt không. * Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn: thời gian – nhiệt độ. * Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121⁰C-134⁰C. * Vạch chỉ thì từ Trắng sang Đen sau tiệt khuẩn. Không đổi màu sau 6 tháng tiệt khuẩn. *Kích thước: 1,5 cm x 20 cm. | Cái | 5000
398 | VT072 | Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước 18 mm x 55 m | Băng keo chỉ thị nhiệt kích thước 1,8cm x 55m với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn hay chưa. Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua tiệt khuẩn và giữ nguyên màu trong vòng 6 tháng. Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121⁰C và 132-134⁰C. Thành phần: giấy 75-85%, chất bám dính 10-20%, Acrylic Polymer: 2-5%, mực chỉ thị 0,5-2%. | Cuộn | 50
399 | VT073 | Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước 24mm x 55m | Băng keo chỉ thị nhiệt kích thước 2,4cm x 55m với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn hay chưa. Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua tiệt khuẩn và giữ nguyên màu trong vòng 6 tháng. Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121⁰C và 132-134⁰C. Thành phần: giấy 75-85%, chất bám dính 10-20%, Acrylic Polymer: 2-5%, mực chỉ thị 0,5-2%. | Cuộn | 50
400 | VT074 | Giấy thử (chỉ thị hóa học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế hydrogen peroxide (CL) | Chỉ thị hóa học hơi Hydrogen Peroxide kiểm soát ba thông số - thời gian, nhiệt độ và nồng độ VH2O2. Giá trị kiểm soát: Nồng độ VH2O2 - 5.1 mg/L, Thời gian tiếp xúc - 1 phút, Nhiệt độ - 50oC. Chiều dài: 5,08 cm. | miếng | 1800
401 | VT075 | Bộ dây truyền dịch kim thường các số | Dây dẫn: Dài ≥1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh . Có cổng tiêm thuốc. Đầu nối kim thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khuẩn vô khuẩn. Bầu đếm giọt dung tích ≥ 8.5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. ; Kim: 21G x 1½ , 22G x 1¼", 23G x 1" ; Tiệt trùng | Cái | 40000
402 | VT076 | Bộ dây truyền dịch kim 2 cánh bướm | Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương. Kim 2 cánh bướm có các cỡ 22G, 23G. Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. Có van khoá điều chỉnh, Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. Có bầu cao su tiếp thuốc. | Cái | 60000
403 | VT077 | Bộ dây truyền dịch kim 1 cánh bướm | Dây dẫn chính dài 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC. Chứng nhận đạt không có chất gây tan huyết. Có cổng tiêm thuốc chữ Y. Đầu nối kim thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). Van thoát khí có thiết kế màng lọc khuẩn ; 0.2µm vô khuẩn. Bầu đếm giọt dung tích ≥ 8.5ml, có màng lọc dịch 15µm. ; Kim 1 cánh bướm 22G ; Tiệt trùng . Tiêu chuẩn TCVN 6591-4:2008; EN ISO 13485, CE | Cái | 80000
404 | VT078 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | - Kim đầu cong 18G dài 3 1/4", thân kim có chia vạch. - Có bơm tiêm giảm kháng lực giúp xác định khoang màng cứng dễ dàng và chính xác - Catheter bằng polyamid không bị gẫy gập, dài 1000mm, có đường cản quang ngầm, đầu catheter có 3 lỗ thoát thuốc. - Đầu nối catheter dạng nắp bật tránh tình trạng vặn quá mức gây tắc catheter - Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron giúp tiêm thuốc an toàn và vô khuẩn. - Bơm tiêm 20ml, bơm tiêm 3ml và 3 kim tiêm G25,G21,G18 | Cái | 50
405 | VT079 | Bộ nong thận chuyên dùng cho tán sỏi qua da | Các cỡ:01 sheath, size 18Fr.06 nong thận, size 8,10,12,14,16,18Fr.01 kim chọc dò: 18G.01 guide. | Bộ | 30
406 | VT080 | Bơm cho ăn | - Xy lanh dung tích >=50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. - Bơm có thiết kế có vòng ngón tay cầm giúp cầm chắc chắn, thân xylanh được chia vạch thể tích theo oz và cc. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 2000
407 | VT081 | Bơm cho ăn 50 ml | Làm bằng nhựa PP. Vô trùng. Thể tích: 50ml, cho ăn. Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương. | Cái | 2000
408 | VT082 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm nhựa 10 ml. Có Kim. Có loại cỡ kim 23G, 25G. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương.Tiêu chuẩn TCVN 5903:1995, EN ISO 13485, CE. | Cái | 150000
409 | VT083 | Bơm tiêm 5ml (Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1", làm bằng thép không gỉ) | - Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 150000
410 | VT084 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa 5ml. Có kim. Có các cỡ kim 23G; 25G. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương.Tiêu chuẩn TCVN 5903:1995, EN ISO 13485, CE. | Cái | 150000
411 | VT085 | Bơm tiêm 3ml (Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1",bằng thép không gỉ) | - Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 12000
412 | VT086 | Bơm tiêm 3ml | Bơm tiêm nhựa 3ml. Có kim, có các cỡ kim 23G; 25G. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương. Tiêu chuẩn TCVN 5903:1995, EN ISO 13485, CE. | Cái | 12000
413 | VT087 | Bơm tiêm 50ml | - Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. - Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 3200
414 | VT088 | Bơm tiêm 50 ml đầu xoắn | Bơm tiêm nhựa liền kim 50 ml; Xylanh làm bằng nhựa nguyên sinh trong suốt, đốc xilanh có kết cấu đầu xoắn (luerlock) để kết nối chắc chắn; gioăng mềm dẻo. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Bơm được sử dụng cho máy bơm tiếp điện. | Cái | 3000
415 | VT089 | Bơm tiêm 20ml (kim cỡ 23Gx1", bằng thép không gỉ,) | - Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. - Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 18000
416 | VT090 | Bơm tiêm 20ml | Bơm tiêm nhựa 20ml. Có kim, có các cỡ kim 23G; 25G. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng; Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương.Tiêu chuẩn TCVN 5903:1995, EN ISO 13485, CE. | Cái | 20000
417 | VT091 | Bơm tiêm cản quang 1 nòng các loại | Ống bơm thuốc cản quang 1 nòng các loại. Bộ đóng gói gồm: 1 bơm tiêm, dây nối 150 cm, ống J. Chịu được áp suất tối đa: 1200 psi. Được làm từ vật liệu polypropylene, polycarbonat, cao su đàn hồi không chứa Latex. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE hoặc tương đương | Bộ | 320
418 | VT092 | Dây nối bơm tiêm điện dài ≥150cm | Dây nối bơm tiêm điện có khóa kết nối luer lock được làm từ chất liệu PVC y tế trong suốt, không độc tố, dài ≥150cm, đường kính trong 0.9mm, đường kính ngoài 1.9 mm.. | Cái | 2000
419 | VT093 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện chất liệu nhựa y tế PVC với khóa kết nối, khóa bảo vệ, ống chống xoắn. Độ dài của dây nối là 140cm hoặc 150cm. Đường kính ngoài 4.0mm, đường kính trong 2.8 mm. Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO gas | Cái | 2000
420 | VT094 | Bơm tiêm 10ml (Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1", làm bằng thép không gỉ) | - Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 100000
421 | VT095 | Bơm tiêm Insulin 1ml | - Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Bơm gắn liền kim, dung tích 1ml. Kim các cỡ 30Gx1/2" và 30Gx5/16" - Bơm tiêm in đồng thời vạch chia cho cả 100 và 40 đơn vị insulin (100UI và 40UI). - Gioăng có núm giúp đi hết hành trình của thuốc. - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt | Cái | 30000
422 | VT096 | Bơm tiêm Insulin 1ml (Kim 30G x 1/2" 13mm) | Bơm tiêm 1ml có vạch chia cho 100 và 40 đơn vị insulin (100UI và 40UI). Kim đường kính nhỏ 0,30 mm, chiều dài thích hợp 12 mm dùng tiêm chích insulin. Chất liệu Polyethylene kèm kim 30G x 1/2" 13mm, đầu kim sắc nhọn. Đầu kim có 3 mặt vát và phủ lớp đặc biệt, đúc liền với ống tiêm bằng nhựa trung tính trong suốt, phân vạch rõ ràng Piston không được trượt ra khỏi ống khi rút thuốc. Đóng gói và tiệt trùng từng cái. | Cái | 50000
423 | VT097 | Bơm tiêm 1ml (Kim các cỡ 25Gx1", 26Gx1/2, làm bằng thép không gỉ) | - Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 25Gx1", 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 50000
424 | VT098 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm nhựa 1ml. Có Kim, cỡ kim 26Gx1/2'' Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương.Tiêu chuẩn TCVN 5903:1995, EN ISO 13485, CE. | Cái | 50000
425 | VT099 | Bông gạc đắp vết thương vô trùng 6cm x 25cm | Kích thước 6cm x 25cm. Độ acid và độ bazơ đạt trung tính. Tốc độ hút nước ≤ 5s. Tiệt Trùng | Cái | 25000
426 | VT100 | Bông gạc đắp vết thương vô trùng 7cm x 10cm | Kích thước 7cm x 10cm. Độ acid và độ bazơ đạt trung tính. Tốc độ hút nước ≤ 5s. Tiệt Trùng | Cái | 15000
427 | VT101 | Bông gạc đắp vết thương vô trùng 10cm x 20cm | Kích thước 10 cmx 20cm. Độ acid và độ bazơ đạt trung tính. Tốc độ hút nước ≤ 5s. Tiệt Trùng | Cái | 35200
428 | VT102 | Gạc hút y tế | Thành phần: gạc hút nước 100% cotton | Mét | 6000
429 | VT103 | Gạc 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp | Chất liệu: 100 % cotton hoặc tương đương. Kích thước 7,5 x 7,5cm x 6 lớp. Tiệt trùng | Cái | 60000
430 | VT104 | Gạc 7,5cm x 7,5cm x 12 lớp | Chất liệu: 100 % cotton hoặc tương đương. Kích thước 7,5 x 7,5cm x 12 lớp. Tiệt trùng | Cái | 20000
431 | VT105 | Gạc 10cm x10cm x 12 lớp | Chất liệu: 100 % cotton hoặc tương đương. Kích thước 10cm x10cm x 12 lớp. Độ acid và độ kiềm: đạt trung tính. Đóng gói 2 lớp. Tiệt trùng. | Cái | 120000
432 | VT106 | Gạc 10cm x10cm x 8 lớp | Chất liệu: sợi 100% cotton hoặc tương đương, Kích thước 10cm x 10cm x 8 lớp . Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính.Tiệt trùng. | Cái | 30000
433 | VT107 | Gạc 20cm x 80cm x 4 lớp | Chất liệu: 100 % cotton hoặc tương đương. Kích thước 20cm x 80cm x 4 lớp. Có sợi cản quang. Độ acid và độ kiềm: đạt trung tính. Tiệt trùng | Cái | 20000
434 | VT108 | Gạc 40cm x 80cm x 4 lớp | Chất liệu: 100 % cotton hoặc tương đương. Kích thước 40cm x 80cm x 4 lớp. Có sợi cản quang. Độ acid và độ kiềm: đạt trung tính. Tiệt trùng. | Cái | 6000
435 | VT109 | Gạc 30cm x 40cm x 6 lớp | Chất liệu: 100 % cotton hoặc tương đương. Kích thước 30cm x 40cm x 6 lớp có sợi cản quang. Tiệt trùng | Cái | 10000
436 | VT110 | Bông hút nước | Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, thành phần chính là Cellulose. | Kg | 520
437 | VT111 | Bông viên y tế (Ø15 mm) | Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, thành phần chính là Cellulose, được se thành viên (dạng viên tròn), đường kính: Ø15cm±0,5cm, chưa tiệt trùng. Không ẩm ướt, sợi chắc, mềm mịn; thấm hút tốt; Không mùi lạ; Màu sắc hoàn toàn trắng, màu trắng tự nhiên | Kg | 200
438 | VT112 | Canuyn mở khí quản có bóng các số | Chất liệu: PVC, không DEHP. Có bóng | Cái | 100
439 | VT113 | Canuyn mayer các số | Chất liệu nhựa y tế tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Kích cỡ: số 0: 60mm; số 1: 70mm; số 2: 80mm; số 3: 90mm; số 4: 100mm. | Cái | 500
440 | VT114 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng người lớn | Gồm : catheter, kim luồn, dây dẫn, que nong, dao mổ, nắp đậy đầu catheter, bơm tiêm 5ml, catheter 3 nòng, thẳng hoặc cong, làm từ chất liệu polyurethane, kích thước 5Fx 16cm, 7F x 20 cm, 7F x 16cm catheter, có độ dài được đánh dấu, đường cản quang rõ nét. | Bộ | 120
441 | VT115 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, chất liệu Polyurethane có cản quang, có thước đo để đánh dấu vị trí đặt catheter | Bộ | 20
442 | VT116 | Chất tẩy rửa enzyme cho quy trình tẩy rửa thủ công và bằng máy tự động trên dụng cụ y tế, phẫu thuật, nha khoa và dụng cụ nội soi | Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase, có thể sử dụng cho máy rửa khử khuẩn. Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa Nồng độ sử dụng: từ 0.1% (máy rửa) pH = 6.8-7.3 Thời gian: từ 5 phút Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau Quy cách : Can ≥5 lít | Can | 60
443 | VT117 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme, thành phần: protease subtilisin 0,5%, hiệu quả nhanh sau 1 phút. pH trung tính: 7.8-8.8 ngăn không để lại tồn lưu, giúp dụng cụ được khử khuẩn hiệu quả, hương bạc hà ,không gây ăn mòn dụng cụ. Đi sâu và làm sạch hiệu quả các chất béo và mỡ. Tương thích với nhiều loại dụng cụ vật liệu phi kim loại và các vật liệu kim loại như thép không gỉ. Quy cách : Chai ≥1 lít | Chai | 100
444 | VT118 | Cồn y tế 90 độ | - Hàm lượng Ethanol đạt 90% - Quy cách: Can ≥ 5lít | Lít | 1500
445 | VT119 | Cồn y tế 70 độ | - Hàm lượng Ethanol đạt 70% -Quy cách: Can ≥5 lít | Lít | 2500
446 | VT120 | Đầu côn vàng có ngấn | - Làm bằng nhựa PP, không có màng lọc, đầu típ sần (có khía) - Thể tích tối đa 200ul (tương đương 0.2ml) | Cái | 120000
447 | VT121 | Đầu côn xanh có ngấn | - Làm bằng nhựa PP, không có màng lọc, đầu típ sần (có khía) - Thể tích tối đa 1000ul (tương đương 1ml) | Cái | 50000
448 | VT122 | Dây hút dịch | Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Dài Độ dài ≥500 mm. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh , có 2 loại có nắp và không nắp. | Cái | 6100
449 | VT123 | Dây hút dịch phẫu thuật | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đường kính ngoài ống: 7.7/9.9/10.5 mm. Đường kính trong ống: 5/6.3/7.7 mm. Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu được áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo | Cái | 300
450 | VT124 | Ống hút nước bọt | Chất liệu: Nhựa PE chính phẩm Đặc điểm: Ống dẻo, có lõi kim loại giúp dễ bẻ cong khi thao tác. Hoặc tương đương. | Cái | 3000
451 | VT125 | Dây thở oxy các cỡ | Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. chiều dài ≥ 2 m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 7200
452 | VT126 | Dây truyền máu | Dây dài ≥1500mm hoặc điều chỉnh theo yêu cầu, làm từ chất liệu PVC y tế không chứa DEHP, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim sắc, các cỡ. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml.. | Cái | 1050
453 | VT127 | Dây truyền quang dùng cho hệ thống tán sỏi laser | Dây dài 3m , đường kính trong của dây là 365 µm, đường kính ngoài của dây là 600 µm phù hợp với kênh làm việc tối thiểu từ 2.5Fr-5Fr | Cái | 6
454 | VT128 | Đè lưỡi gỗ vô trùng | Yêu cầu: chất liệu gỗ; kích thước 150mm x 20mm x 2mm. Tiệt trùng | Cái | 10000
455 | VT129 | Dịch nhầy Hydroxypropyl methylcellulose 2.0% | - Hàm lượng: 2.0% Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) - Độ nhớt: 4.000-5.000 mPas - Độ PH: 6,8-7,5 - Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm/kg - Trọng lượng phân tử: 0.07-0.15 mio. Daltons - Dung tích: ≥2ml | Ống | 800
456 | VT130 | Dịch nhầy phẫu thuật Phaco ( Độ nhầy: 3000-5600 cPs) | - Dịch nhầy Hydroxypropyl Methylcellulose - Nồng độ (độ cô đặc) 2% - Trọng lượng phân tử: 86.000 daltons & 1261,4 g/mol - Độ nhầy: 3000-5600 cPs - Độ thẩm thấu: 250-350 mOsmol/Kg - Độ PH: 6.0 - 7.8 - Dung tích: ≥2ml | Lọ | 600
457 | VT131 | Chất nhầy gốc Hyaluronate 1.6% | - Chất nhầy gốc Hyaluronate hàm lượng 1.6% - Trọng lượng phân tử: Appr. 3.0M Da - Độ nhớt: 400.000 mPas - Độ thẩm thấu: 300- 350 mOsm/kg - PH: 6.8 - 7.6 - Thể tích: ≥1.1ml | ống | 200
458 | VT132 | Điện cực dán | Làm từ vật liệu PE-foam.Tiêu chuẩn: ISO13485; EC | Cái | 3000
459 | VT133 | Đinh Kirsner các cỡ | Đường kính: từ 1.0 đến 3.0 mm Chiều dài: 310 mm Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8) | Cái | 120
460 | VT134 | Đinh Kischner 2 đầu nhọn các cỡ | Đinh 2 đầu nhọn, đường kính 0.5/0.6/0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.5/1.6/1.8/2.0/2.2/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0mm Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% | Cái | 100
461 | VT135 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn 1000ml | Chlorhexidine Digluconate 0,5% (v/v); Ethanol 45% (v/v); Isopropyl alcohol 18% (v/v) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alpha- Terpineol, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, Vitamin E…) vừa đủ 100%. Quy cách : Chai ≥1000ml | Chai | 750
462 | VT136 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn 500ml | Chlorhexidine Digluconate 0,5% (v/v); Ethanol 45% (v/v); Isopropyl alcohol 18% (v/v) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alpha- Terpineol, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, Vitamin E…) vừa đủ 100%. Quy cách : Chai ≥ 500ml | Chai | 600
463 | VT137 | Dung dịch ngâm khử khuẩn mức độ cao Ortho-Phthalaldehyde (pH=7) | Thành phần: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, pH=7, dung dịch sẵn sàng sử dụng (không cần hoạt hóa). Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút. Đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn EN 14561, EN 14562, EN 17111 và EN 14563. Tái sử dụng trong 14 ngày (tặng kèm test thử để kiểm tra nồng độ OPA). Thời gian bảo quản dung dịch trong can sau khi mở nắp đến 3 năm. Quy cách: Can ≥5 lít | Can | 80
464 | VT138 | Dung dịch ngâm khử khuẩn mức độ cao Ortho-Phthalaldehyde (pH 7.2 - 7.8) | Thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, Benzotriazole 0,01% và các thành phần khác, pH 7.2 - 7.8. - Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate, EPO - TEK 353 epoxy), có que thử. - Tương thích với dụng cụ của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi. - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, nấm, Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis), theo các tiêu chuẩn: Diệt khuẩn EN 13727, EN 14561 Chất diệt men EN 13624, EN 14562 Thuốc diệt nấm EN 13624, EN 14562 Tuberculocidal EN 14348, EN 14563 Mycobactericidal EN 14348, EN 14563 Virucidal EN 1447 - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. Quy cách: Can : ≥ 3,78L | Can | 40
465 | VT139 | Dung dịch ngâm khử khuẩn mức độ cao Glutaraldehyde 2,55 % | Glutaraldehyde 2,55 % (w/w), hệ đệm pH= 5-6. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 Thời gian đổ ra chậu ngâm: Tối đa 30 ngày Tặng kèm test thử, nồng độ hoạt chất có tác dụng tối thiểu: 1,5%(w/w). Quy cách: Can ≥5 lít | Can | 40
466 | VT140 | Dung dịch ngâm khử khuẩn mức độ cao Glutaraldehyde 2% | Thành phần: 2% Glutaraldehyde không cần hoạt hóa, pH=6 Khử khuẩn mức độ cao: 10 phút. Đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 Tái sử dụng trong 30 ngày (tặng kèm test thử). Quy cách: Can ≥5 lít | Can | 70
467 | VT141 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật 500ml | Chlorhexidine Digluconate 4% (w/w) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Alkyl Polyglycoside, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7 …) vừa đủ 100%. Quy cách: Chai ≥500ml | Chai | 250
468 | VT142 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật 5 lít | Chlorhexidine Digluconate 4% (w/w) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Alkyl Polyglycoside, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7 …) vừa đủ 100%. Quy cách : Can≥5 lít | Can | 25
469 | VT143 | Dung dịch rửa tay thường quy 500ml | Chlorhexidine Digluconate 2% (w/w) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7, …) vừa đủ 100%. Quy cách: Chai ≥500ml | Chai | 200
470 | VT144 | Dung dịch rửa tay thường quy 5L | Chlorhexidine Digluconate 2% (w/w) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7, …) vừa đủ 100%. Quy cách: Can ≥5 lít | Can | 20
471 | VT145 | Găng kiểm tra dùng trong y tế có bột các cỡ | Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên, chưa tiệt trùng, chỉ sử dụng 1 lần và thuận cả 2 tay. Bề mặt nhẵn toàn bộ bên ngoài găng hoặc nhám ngón, có phủ bột, chiều dài 220mm-240mm. | Đôi | 150000
472 | VT146 | Găng kiểm tra dùng trong y tế không bột các cỡ | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không bột, không gây kích ứng da, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải, dài trung bình 240mm. Độ dày tối thiểu 1 lớp áp dụng cho các cỡ: 0,08mm. Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥7,0 N;Sau già hóa: ≥ 6,0 N. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt : Trước già hóa: 650%; Sau già hóa: 500%. Hàm lượng Protein dưới 200 µg/dm2. | Đôi | 40000
473 | VT147 | Găng phẫu thuật tiệt trùng các số (Chiều dài trung bình 280mm) | Tiêu chuẩn cơ bản: Bề dày trung bình 0,15÷20mm, Chiều dài trung bình 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt: Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Tiệt trùng bằng khí EO. | Đôi | 120000
474 | VT148 | Găng phẫu thuật tiệt trùng các số | Làm bằng mủ cao su latex thiên nhiên. Tiệt trùng.Cỡ 6,5;7,5; 7;8. Đóng gói dưới dạng Peel Down, không cắt hoặc xé bao bì gây bụi | Đôi | 40000
475 | VT149 | Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng các số | Tiêu chuẩn cơ bản: Bề dày trung bình 0,15÷20mm, Chiều dài trung bình 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt: Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. | Đôi | 15000
476 | VT150 | Kẹp rốn | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao | Cái | 6000
477 | VT151 | Khóa 3 chạc có dây nối dài 25cm | Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. Có dây nối dài 25cm mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố. Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh. Tiệt trùng. | Cái | 2000
478 | VT152 | Khóa 3 chạc có dây nối 10cm | Có dây nối dài tối thiểu 10cm. Tiệt trùng. | Cái | 3000
479 | VT153 | Kim cánh bướm | Bộ Kim cánh bướm các cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng | Cái | 40000
480 | VT154 | Kim châm cứu dạng vỉ nhôm tay cầm bằng đồng các cỡ | Cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng. 10 vỉ nhôm x 10 kim (lấy từng kim). Kích thước : 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm; 0,25mmx50mm; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. | Cái | 400000
481 | VT155 | Kim châm cứu tay cầm bằng thép không gỉ các cỡ | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân kim từ 0.16 mm - 0.45 mm, độ dài thân kim: 1.3mm đến 100 mm. Thân kim được làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuốn bằng sợi thép. | Cái | 500000
482 | VT156 | Kim chọc dò gây tê tủy sống (Cỡ 18G- 25G ,chiều dài kim ≥90mm) | Kim được làm từ thép không rỉ. Đầu bút chì. Cỡ 18G- 25G chiều dài kim ≥90mm. Có kim dẫn đường | Cái | 1000
483 | VT157 | Kim chọc dò và gây tê tủy sống số các cỡ 18- 27G | Kim rất sắc: do mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng. Đốc kim trong suốt có phản quang dễ dàng quan sát thấy dịch chảy ra, có đánh dấu mặt vát hướng lên hướng xuống.Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành kim. Size / Ext. Dia. x Length mm: 18G 1,27 x 89, 20G 0,9 x 89, 22G 0,7 x 89, 25G 0,5 x 89 ,27G 0,4 x 89 | Cái | 1000
484 | VT158 | Kim lấy máu đo đường huyết | Đường kính kim : ≤0.4mm - 28G Đầu kim bằng Thép không gỉ được được vát 3 mặt cắt và phủ Silicon.Kim đều có nắp đậy seal kín chỉ mở một lần để đảm bảo vô trùng. Được tiệt trùng với bức xạ Gamma | Cái | 5000
485 | VT159 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | - Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. - Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim. - Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật . - Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. - Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide). - Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ. - Có các cỡ kim từ 18G đến 26G | Cái | 4000
486 | VT160 | Kim luồn tĩnh mạch có cổng bơm thuốc các số | - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén. - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. - Ống catheter làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim. - Kim có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy bật. - Khoang báo máu thiết kế trong - Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide). - Thời gian lưu kim 72 giờ - 96 giờ. - Có các cỡ kim từ 18G đến 26G | Chiếc | 20000
487 | VT161 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc các số | Catheter chất liệu FEP, có vạch cản quang. Buồng phản hồi nhanh để xác nhận đã lấy đúng ven. Cổng bơm thuốc với van silicon 1 chiều cho việc cấp thuốc gián đoạn. Mã hóa màu để xác định kích thước. Cánh linh hoạt giúp cố định kim luồn dễ dàng. Có các cỡ kim từ 18G đến 26G | Cái | 16000
488 | VT162 | Kim nha khoa cỡ 27G | Kích cỡ kim: 27 G, chiều dài >=21 mm | Cái | 4000
489 | VT163 | Kim tiêm vô trùng sử dụng một lần | Kim các số. Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Tiệt trùng | Cái | 180000
490 | VT164 | Lọ đựng mẫu nhựa PP 60ml, có nhãn | Lọ nhựa, có nắp. Có thìa lấy bệnh phẩm. Có nhãn để điền thông tin. Dung tích 60 ml | Cái | 8000
491 | VT165 | Sâu máy thở | Chất liệu nhựa PVC y tế nguyên sinh cứng trong, không độc hại. Vô trùng | Cái | 200
492 | VT166 | Lưới điều trị thoát vị 6x11 | Mảnh ghép thoát vị bẹn nhẹ đơn sợi, chất liệu Polypropylene, tỷ trọng lưới nhẹ 40g/m2±10% giúp giảm dị vật trên cơ thể bệnh nhân, giảm phản ứng viêm. Lỗ lưới hình lục giác, kích thước tối ưu: ≤ 1.5mm giúp mô phát triển tốt. Lưới xốp, co giãn đa chiều. Kích thước miếng lưới 6x11cm. | Miếng | 50
493 | VT167 | Lưới điều trị thoát vị 15x10 | Mảnh ghép thoát vị bẹn nhẹ đơn sợi, chất liệu Polypropylene, tỷ trọng lưới nhẹ 40g/m2±10% giúp giảm dị vật trên cơ thể bệnh nhân, giảm phản ứng viêm. Lỗ lưới hình lục giác, kích thước tối ưu: ≤ 1.5mm giúp mô phát triển tốt. Lưới xốp, co giãn đa chiều. Kích thước miếng lưới 15x10cm. | Miếng | 50
494 | VT168 | Lưỡi đốt tuyến tiền liệt loại 1 chân | Cấu hình: 01 điện cực đốt. Thông số kỹ thuật: dùng đốt, cắt trong tiết niệu, làm bằng chất liệu thép không rỉ, nghiêng 30 độ, kích cỡ 24Fr. | Cái | 10
495 | VT169 | Máy xông khí dung | Cấu hình đi kèm bao gồm: Dây dẫn hơi, kết nối giữa máy và cốc thuốc: 01 Chiếc. Cốc đựng thuốc: 01 Chiếc. Mặt nạ to (dành cho người lớn): 01 Chiếc. Mặt nạ nhỏ (dành cho trẻ em): 01 Chiếc. Miếng lọc: 01 Chiếc. Thông số kỹ thuật: Chỉ số phun ≥ 0,08ml/phút. Tốc độ phun khí: 0,4 ml/phút. Kích thước hạt khí khoảng 3 mm MMAD* (MMAD = đường kính trung bình khí động học) | Cái | 8
496 | VT170 | Mặt nạ xông khí dung | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 10000
497 | VT171 | Mặt nạ thở oxy | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 600
498 | VT172 | Miếng dán phẫu trường kích thước 28x45cm | *Miếng dán được làm từ polyurethane và/hoặc film polyethylene có thể cắt được. *Trong suốt, chống nước và vi khuẩn, không gây dị ứng. Độ đàn hồi cao và độ bám tốt, siêu mỏng. Phần rìa màu xanh để tay nắm giữ *Sử dụng trước và trong phẫu thuật * Kích thước : 28x45cm | Miếng | 100
499 | VT173 | Miếng dán dùng trong phẫu thuật cỡ 15cm x 28cm | *Miếng dán được làm từ polyurethane và/hoặc film polyethylene có thể cắt được. *Trong suốt, chống nước và vi khuẩn, không gây dị ứng. Độ đàn hồi cao và độ bám tốt, siêu mỏng. Phần rìa màu xanh để tay nắm giữ *Sử dụng trước và trong phẫu thuật * Kích thước : 15cm x 28cm | Miếng | 100
500 | VT174 | Miếng dán dùng trong phẫu thuật cỡ 28cm x 30cm | *Miếng dán được làm từ polyurethane và/hoặc film polyethylene có thể cắt được. *Trong suốt, chống nước và vi khuẩn, không gây dị ứng. Độ đàn hồi cao và độ bám tốt, siêu mỏng. Phần rìa màu xanh để tay nắm giữ *Sử dụng trước và trong phẫu thuật * Kích thước : 28cm x 30cm | Miếng | 100
501 | VT175 | Miếng dán mi 10cm x 12cm | Kích thước: 10cm x 12cm. | Miếng | 2000
502 | VT176 | Mỏ vịt | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. | Cái | 2000
503 | VT177 | Nẹp chữ T các cỡ vít 4.5/6.5mm | - Nẹp dày 2.5mm; rộng: 38.3mm; và 16.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16.0mm; - Số lỗ trên thân nẹp: từ 3,4,5,6,7, 8 lỗ; dài 63.5/79.5/95.5/111.5/127.5/ 143.5mm - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 8
504 | VT178 | Nẹp chữ T nhỏ các cỡ, cẳng tay vít 3.5mm | Dày 1,5mm; rộng 11,0mm Có 3/4/5/6/7/8 lỗ Chất liệu thép không gỉ | cái | 20
505 | VT179 | Nẹp đầu trên xương cánh tay | Dày 2,0mm; rộng 12,0mm Có 3/4/5/6/7/8 lỗ Chất liệu thép không gỉ | Cái | 10
506 | VT180 | Nẹp xương bản hẹp | Nẹp bản hẹp được làm chất liệu thép không gỉ. Độ dày 4.5 mm, rộng 13.5 mm, số lỗ bắt vít từ 4- 18 lỗ, chiều dài tương ứng 72.5 mm - 324.5 mm, dùng vít thường 4.5 mm. | Cái | 12
507 | VT181 | Nẹp xương bản nhỏ | Dày 2,5mm; rộng 9,5mm Có 4/5/6/7/8/9/10/12 lỗ Chất liệu thép không gỉ | Cái | 12
508 | VT182 | Nẹp bản rộng xương đùi các cỡ | - Độ dày: 5,0 mm - Độ rộng: 16,0 mm - Chất liệu thép không gı̉ - Có 5/6/7/8/9/10/11/12/14/16 lỗ | Cái | 10
509 | VT183 | Nẹp xương chày | Dày 4,0mm; rộng 12,0mm Có 2-16 lỗ Dùng vít xương cứng 4.5mm Chất liệu thép không gỉ | Cái | 12
510 | VT184 | Nẹp lòng máng | Dày 1,5mm, rộng 10,0mm Có 4/5/6/7/8/9/10/12 lỗ Chất liệu thép không gỉ | Cái | 15
511 | VT185 | Nẹp hàm thẳng 4 lỗ, bắc cầu | Nẹp hàm thẳng 4 lỗ, bắc cầu ngắn/ bắc cầu dài cho vít 2.3mm; màu xám, dày nẹp 1.5mm; Màu xám titan nguyên bản. Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). | Cái | 12
512 | VT186 | Nẹp hàm thẳng 6 lỗ | Nẹp maxi thẳng 6 lỗ, dùng vít chữ thập vít đk 2.3mm; màu xám, dày nẹp 1.5mm; Màu xám titan nguyên bản. Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). | Cái | 12
513 | VT187 | Nẹp hàm thẳng 8 lỗ | Nẹp maxi thẳng 8 lỗ, dùng vít chữ thập vít đk 2.3mm; màu xám, dày nẹp 1.5mm; Màu xám titan nguyên bản. Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). | Cái | 12
514 | VT188 | Nẹp hàm mặt thẳng 16 lỗ | Nẹp hàm thẳng 16 lỗ, dùng cho vít chữ thập, đk 2.3mm; độ dày 1.5mm; Màu xám titan nguyên bản. Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). | Cái | 4
515 | VT189 | Nẹp mặt thẳng 4 lỗ, bắc cầu | Nẹp mặt thẳng/ bắc cầu ngắn/ bắc cầu dài 4 lỗ, dùng cho vít chữ thập đk 2.0mm; dày 1.0mm. Màu xám titan nguyên bản. Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). | Cái | 12
516 | VT190 | Nẹp mặt thẳng 6 lỗ | Nẹp mặt thẳng 6 lỗ cho vít 2.0mm; dày 1.0mm; Màu xám titan nguyên bản. Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). | Cái | 12
517 | VT191 | Nẹp mặt thẳng 8 lỗ | Nẹp mặt thẳng 8 lỗ cho vít 2.0mm; dày 1.0mm; Màu xám titan nguyên bản. Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). | Cái | 12
518 | VT192 | Nẹp mặt thẳng 16 lỗ | Nẹp mặt thẳng 16 lỗ cho vít 2.0mm; dày 1.0mm; Màu xám titan nguyên bản. Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). | Cái | 10
519 | VT193 | Nẹp mặt titan mini chữ L (trái + phải) bắt cầu ngắn | Nẹp RHM Titan (6 lỗ, 8 lỗ, 16 lỗ, 20 lỗ; chữ L phải, trái; dày: 0.6-1.0mm) | Cái | 10
520 | VT194 | Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA | Ống nghiệm K2 EDTA , nắp xanh dương. Thể tích chứa: 2 mL, có vạch định mức trên nhãn. Thân ống Polypropylene (PP), chiều dài 75 ± 1 mm. đường kính ngoài 13 ± 1 mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL,chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút. Nồng độ EDTA: 1.2 – 2.2 mg/mL máu. | Ống | 200000
521 | VT195 | Ống nghiệm có chất chống đông EDTA của nhi | Chất liệu ống: được làm bằng nhựa PP. Thuốc thử: Tripotassium Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA K3) - Dung tích máu: 0,5 ml | Ống | 8000
522 | VT196 | Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin | Ống nghiệm Lithium Heparin , nắp đen.Thể tích chứa: 2 mL, có vạch định mức trên nhãn. Thân ống Polypropylene (PP), chiều dài 75 ± 1 mm. đường kính ngoài 13 ± 1 mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, dễ dàng quan sát thành phần bên trong, chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút. Hoạt lực Lithium Heparin: >10 IU/mL máu. | Ống | 200000
523 | VT197 | Ống nghiệm Sodium Citrate 3.8% nắp nhựa | Ống nghiệm Tri-sodium citrate 3.8%, nắp xanh lá. Thể tích chứa: 2 mL, có vạch định mức trên nhãn. Thân ống Polypropylene (PP), chiều dài 75 ± 1 mm. đường kính ngoài 13 ± 1 mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút. | Ống | 12000
524 | VT198 | Ống đặt nội khí quản có bóng các số | Các cỡ. Ống đặt nội khí quản có bóng, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO. | Cái | 2000
525 | VT199 | Ống đặt nội khí quản không bóng các số | Ống đặt nội khí quản không bóng, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO. Các cỡ. | Cái | 300
526 | VT200 | Ống nội khí quản có lò xo, có bóng chèn | Ống nội khí quản được làm bằng vật liệu y tế PVC. Có bóng, có lò xo. Bóng mềm áp lực thấp, thể tích cao. Có các cỡ từ 3.0 - 10.0. | Cái | 100
527 | VT201 | Ống nghiệm nhựa PS có nắp | Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 12-13x75mm., bên trong không có hóa chất chống đông. Có nắp. | Cái | 150000
528 | VT202 | Ống nghiệm nhựa PP có nắp | Ống được làm bằng nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm, bên trong không có hóa chất chống đông. Có nắp. Có nhãn để ghi hoặc không nhãn. | Cái | 50000
529 | VT203 | Ống thông dạ dày | Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. | Cái | 2100
530 | VT204 | Phim răng kèm thuốc rửa | Phim răng kèm thuốc rửa, kích thước khoảng 3x4 cm | Tờ | 2000
531 | VT205 | Phim X - Quang số hoá cỡ 20x25 | - Phim khô Laser cỡ 20x25 cm - Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ - Phim nền xanh, đồ dày PET ≥ 170 micromet - Mật độ tối đa ≥ 3.3 - Có tối thiểu 01 FSC của 1 trong các nước Anh, Bỉ, Nhật, Mỹ - Xuất xứ thuộc 1 trong các nước G7 - Sử dụng tương thích máy in phim kỹ thuật số Fuji. | Tờ | 48000
532 | VT206 | Phim X - Quang số hoá cỡ 25x30 | - Phim khô Laser cỡ 25x30 cm - Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ - Phim nền xanh, đồ dày PET ≥ 170 micromet - Mật độ tối đa ≥ 3.3 - Có tối thiểu 01 FSC của 1 trong các nước Anh, Bỉ, Nhật, Mỹ - Xuất xứ thuộc 1 trong các nước G7 - Sử dụng tương thích máy in phim kỹ thuật số Fuji. | Tờ | 16000
533 | VT207 | Phim X - Quang số hoá cỡ 35x43 | - Phim khô Laser cỡ 35x43 cm - Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ - Phim nền xanh, đồ dày PET ≥ 170 micromet - Mật độ tối đa ≥ 3.3 - Có tối thiểu 01 FSC của 1 trong các nước Anh, Bỉ, Nhật, Mỹ - Xuất xứ thuộc 1 trong các nước G7 - Sử dụng tương thích máy in phim kỹ thuật số Fuji. | Tờ | 16000
534 | VT208 | Phim X quang số hóa 14x17 inch | - Kích thước :14x17inch (35x43 cm) - Công nghệ in phim khô Kỹ thuật số trực tiếp trên máy in nhiệt - Đậm độ quang học tối đa: ≥ 3.2 - Gồm nền polyethylene terephthalate dày 168 μm, tương đương 80% trọng lượng, phủ một lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m² trong chất kết dính hữu cơ và một lượng nhỏ các chất phụ gia, bao phủ bên ngoài bởi một lớp bảo vệ trong suốt. - Có 2 FSC của châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc, Canada - Xuất xứ châu Âu - Phù hợp với các dòng máy in Agfa Drystar | Tờ | 4000
535 | VT209 | Phim X - Quang số hoá cỡ 10x12 inch | - Kích thước : 10x12 inch (25x30cm) - Công nghệ in phim khô Kỹ thuật số trực tiếp trên máy in nhiệt - Đậm độ quang học tối đa: ≥ 3.2 - Gồm nền polyethylene terephthalate dày 168 μm, tương đương 80% trọng lượng, phủ một lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m² trong chất kết dính hữu cơ và một lượng nhỏ các chất phụ gia, bao phủ bên ngoài bởi một lớp bảo vệ trong suốt - Có 2 FSC của châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc, Canada - Xuất xứ châu Âu - Phù hợp với các dòng máy in Agfa Drystar | Tờ | 10000
536 | VT210 | Phim X - Quang số hoá cỡ 8x10 inch | - Kích thước : 8x10 inch (20x25cm) - Công nghệ in phim khô Kỹ thuật số trực tiếp trên máy in nhiệt - Đậm độ quang học tối đa: ≥ 3.2 - Gồm nền polyethylene terephthalate dày 168 μm, tương đương 80% trọng lượng, phủ một lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m² trong chất kết dính hữu cơ và một lượng nhỏ các chất phụ gia, bao phủ bên ngoài bởi một lớp bảo vệ trong suốt - Có 2 FSC của châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc, Canada - Xuất xứ châu Âu - Phù hợp với các dòng máy in Agfa Drystar | Tờ | 20000
537 | VT211 | Phin lọc vi khuẩn | Lọc khuẩn, trao đổi nhiệt, và cổng đo CO | Cái | 200
538 | VT212 | Rọ lấy sỏi, chất liệu nitinol, các cỡ | - Rọ lấy sỏi chất liệu Nitinol - Có 2 loại: có đầu hoặc không đầu - Các cỡ: 1,9FR, 2,2FR, 3FR, 4FR, 5 FR - Tổng chiều dài: 90/110/120cm, chiều dài rọ 22-28,5mm, đường kính rọ 13,5-20mm - Loại rọ: Helical. - Tiệt trùng bằng EO. - Tay cầm có thể tháo dời | Cái | 40
539 | VT213 | Rọ lấy sỏi niệu quản | Rọ lấy sỏi tay cầm 3 lỗ, rọ gồm 4 dây hình Helical chất liệu Nitinol, cỡ 3Fr, dài 90cm, dùng lấy sỏi niệu quản. | Cái | 20
540 | VT214 | Sonde niệu quản JJ các cỡ | Chất liệu nhựa Polyurethan, tráng silicon, dài ≥26cm, 2 đầu mở hình chữ J, các cỡ từ số 5 đến số 8. Dùng dẫn lưu thận, niệu quản, bàng quang. | Bộ | 250
541 | VT215 | Sonde foley 2 nhánh các cỡ | Số 12 - 28. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon , thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng đối xứng, 2 nhánh, không có chất DEHP. | Cái | 2800
542 | VT216 | Sonde Foley 3 nhánh các số | Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon.Tráng silicon trong lòng ống.Tiệt trùng | Cái | 300
543 | VT217 | Sonde nelaton các số | Làm bằng cao su thiên nhiên, tráng silicon. | Cái | 500
544 | VT218 | Thuốc nhuộm bao | Thành phần có trypan blue 0.06% kết hợp với Natri chlorid và dung dịch đệm Dung tích 1 ml. PH: 7.0-8.5 | Lọ | 50
545 | VT219 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, loại mềm, 4 càng | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. + Kích cỡ Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm + Chất liệu : Copolymer (được tạo ra từ Hydrophilic – Hydrophobic copolymer, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore). +Thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa , lọc tia UV. + Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). + Góc càng: 5 độ + Optic dạng phi cầu hai mặt ( Biconvex Aspherical), loại bỏ quang sai + Hằng số A:118.6 đến 119.9. + Độ sâu tiền phòng: 5.32 đến 6.08. + Chỉ số SA: -0,14µm + Chỉ số khúc xạ 1.46 ở 35 độ C + Dải công suất rộng từ-10D đến +30D + Kèm cartridge + injector sử dụng một lần + Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm + Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 500
546 | VT220 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, loại mềm, ngậm nước, 2 càng | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%. Lọc ánh sáng xanh. + Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. + Thiết kế phi cầu mặt trước. Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. + Lọc tia UV. + Hai càng chữ C, góc càng 0° + Hằng số A(optical) =118.4, A(acustical)=118.1. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.374 + Chỉ số khúc xạ : 1.46 + Dãy diop từ -20 D đến +60 D. + Kính được đính kèm carttridge và Injector + Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm + Tiêu chuẩn ISO, CE | Cái | 500
547 | VT221 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, loại mềm, màu vàng, không ngậm nước | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. +Chất liệu vùng quang học: Acrylic Hydrophobic không ngậm nước +Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. +Chỉ số khúc xạ : 1,54. Hằng số A : 119.3 +Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. +Đường kính quang học (Optic): 5.8mm - 6.15mm, tổng chiều dài kính 11.5mm-11.78mm +Dải công suất: tối thiểu từ +0,0 D đến +35,0 D. +Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm. +Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) +Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FSC | Cái | 250
548 | VT222 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, loại mềm, không màu, không ngậm nước | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. + Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) + Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. + Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . + Đặc điểm càng: hai càng, chữ C cải tiến, góc càng 0 độ. +Thiết kế optic: bờ vuông hoặc cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. + Hằng số A: 118,9; + Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; + Chỉ số khúc xạ: 1,548 + Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D + Kích thước vết mổ: ≤ 2.2mm + Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector). + Tiêu chuẩn: ISO, CE | Cái | 500
549 | VT223 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, loại mềm, chất liệu Acrylic ngậm nước, 4 càng | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophilic ngậm nước 26%. + Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. + Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.16 µm) + Thiết kế 4 càng , góc càng 5° + Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) + Đường kính Optic 6.0 mm, Chiều dài tổng 11.0 mm. + Hằng số A: 118.0 + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 + Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D + Vết mổ: ≤ 2.2 mm + Kính được cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần | Cái | 150
550 | VT224 | Trocar phẫu thuật nội soi 12mm | Trocar an toàn đầu trong 12mm, có gioăng cao su siêu bền giúp không bị thoát khí trong quá trình mổ. Có thể dùng các loại dụng cụ từ 5-12 mm. Đầu mũi trocar dạng mũi cá heo giúp thâm nhập thành bụng dễ dàng hơn. Lòng trong có rãnh cố định, không có dao không gây tổn thương cơ. Ống ngoài bằng nhựa siêu bền có rãnh cố định, chiều dài 100mm | Cái | 12
551 | VT225 | Túi Camera vô trùng | Chất liệu Nylon, sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế | cái | 2000
552 | VT226 | Túi đựng nước tiểu có van xả có dây treo | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 3000
553 | VT227 | Vít xương cứng 3.5mm các cỡ | Đường kính ren 3.5mm; đường kính mũ vít lục giác 5.5mm; bước ren 1.25.mm, mũi tô vít 2.5mm;- chiều dài từ 10-60mm; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27%Ni) | cái | 120
554 | VT228 | Vít xương cứng 4.5mm các cỡ | đường kính ren 4.5mm; đường kính mũ vít 7.9mm; mũi tô vít 3.5mm- chiều dài mỗi cỡ tăng 2mm từ 14mm đến 60mm; tăng 5mm từ 60mm đến 70mm; Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | cái | 120
555 | VT229 | Vít xương cứng tự taro 4.5 mm các cỡ, chất liệu thép không gỉ | Vít được làm từ chất liệu thép không gỉ, tự taro. Đường kính mũ vít 8.0mm với độ cao 4.4 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 3.5mm, sâu 2.8mm. Độ rộng thân vít không gồm phần ren 3.1mm, gồm cả ren 4.5mm, chiều dài từ 26 mm - 58 mm. Khoảng cách ren 1,75mm. | cái | 120
556 | VT230 | Vít xương cứng tự taro 3.5 mm các cỡ, chất liệu thép không gỉ | Vít được làm từ chất liệu thép không gỉ, tự taro. Đường kính mũ vít 6.0mm với độ cao 2.9 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 2.5mm, sâu 1.5mm. Độ rộng thân vít không gồm phần ren 2.5mm, gồm cả ren 3.5mm, chiều dài từ 10mm - 80mm, bước tăng 2mm trong dải từ 10 mm - 60 mm, bước tăng 5 mm trong dải từ 60 mm - 80 mm; bước ren 1.25mm. | cái | 120
557 | VT231 | Vít xương xốp 3.5 các cỡ | Vít được làm từ Chất liệu thép không gỉ . Dài từ 10 - 60mm, ren bán phần Đường kính mũ: 6,0mm; đường kính lõi: 2,5mm; đường kính thân vít: 3,5mm | cái | 40
558 | VT232 | Vít xương xốp 4.5 các cỡ | Đường kính mũ vít 8mm, đường kính lõi vít 3.0mm, đường kính ren 4.5mm, chiều dài đoạn ren từ 15 đến 36mm, chiều dài vít từ 30 đến 80mm, chất liệu hợp kim thép các-bon không gỉ y tế 316L | cái | 40
559 | VT233 | Vít xương xốp 4.0 các cỡ | Đường kính mũ vít 6mm, đường kính lõi vít 1.9, đường kính ren 4.0mm, chiều dài đoạn ren từ 6 đến 16mm, khoảng cách cánh ren 1.75mm, chiều dài vít từ 16 đến 60mm, chất liệu hợp kim thép các-bon không gỉ y tế 316L | Cái | 30
560 | VT234 | Găng sản khoa đã tiệt trùng | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da. Được tiệt trùng bằng khí EO, đóng gói mỗi túi/ đôi. Có cỡ 7.0-7.5. Chiều dài: 450, chiều rộng lòng bàn tay size 7: 89±5mm, 7.5: 95 ± 5 mm; cường lực khi đứt trước lão hoá min 12.5N, sau lão hoá min 9.5N. Độ giãn đứt trước lão hoá min 700%, sau lão hoá min 550%. lượng bột max 80mg /đôi. Lượng protein max 200g/dm2. | Đôi | 1000
561 | VT235 | Bộ Cassette có thể hấp lại nhiều lần | Chất liệu silicon hoặc tương đương, có thể hấp ướt dùng lại nhiều lần. Phù hợp với máy phẫu thuật phaco Model CataRhex 3 | Cái | 4
562 | VT236 | Băng dính cá nhân 1,9x7,2mm | Thành phần: băng vải, gạc, chất dính Kích thước tối thiểu: 1,9 cm x 7,2 cm | Miếng | 48000
563 | VT237 | Vít mặt | Vít chữ thập đk 2.0mm dài 5;6;7;8;9;10;11;13;15;17mm- tự Taro; chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136); màu trắng sáng. | Cái | 65
564 | VT238 | Vít hàm tự taro | Vít chữ thập maxi 2.3mm dài 5;7;9;11;13;15mm - Tự Taro; chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136); màu trắng sáng. | Cái | 60
565 | VT239 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích Clickline KELLY | Hàm dài 22 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | Cái | 2
566 | VT240 | Hàm kẹp lưỡng cực | Hàm kẹp lưỡng cực, hàm bản rộng 3 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm | Cái | 3
567 | VT241 | Dây cáp cao tần lưỡng cực | Dây cao tần lưỡng cực, chiều dài >= 3 m | Cái | 3
568 | VT242 | Forceps kẹp ruột | Forceps kẹp ruột, có đốt điện, dài 36 cm, đường kính 5 mm. Hàm dài mở cửa sổ | Cái | 3
569 | VT243 | Kẹp gắp sỏi niệu quản 5Fr, dài 60cm | - Cỡ 5 Fr / CH. - Chiều dài 60 cm. | Cái | 3
570 | VT244 | Điện cực đơn cực hình bánh xe | đường kính 5 mm, cỡ 24/26 Fr. | Cái | 5
571 | VT245 | Tay cầm Kely | Tay cầm Clickline, bằng nhựa, có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực | Cái | 3
572 | VT246 | Mũi khoan nha khoa | Tính cắt tốt, độ bền cao, gồm các loại đầu, mũi khoan kim cương nha khoa | Mũi | 60
573 | VT247 | Mũi khoan cắt xương nha khoa | Mũi khoan cắt xương dùng trong chuyên khoa răng | Mũi | 20
574 | VT248 | Vòng căng bao | Đảm bảo điều kiện ổn định trong suốt quá trình phẫu thuật Ngăn chặn chứng xơ hóa trong túi bao Có các loại: - Đường kính tổng 12.0 Đường kính đóng : 10.0mm - Đường kính tổng: 13.0 đường kính đóng : 11.0mm | Cái | 12
575 | VT249 | Dụng cụ định vị miếng thoát vị nội soi | Dụng cụ giúp cố định lưới thoát vị chất liệu Titanium có 30 ghim hình xoắn ốc, nòng 5mm, thân thiện cơ thể, cao 3.8mm, rộng 4mm. Chiều dài phần chứa ghim 35.5 cm | Chiếc | 5
576 | VT250 | Mask thanh quản 1 nòng dùng nhiều lần | Dùng nhiều lần. Chất liệu: silicone y tế, không độc hại, không chứ Latex, không DEHP. Có các cỡ từ 1.0 - 5.0 | Cái | 15
Tổng số: 576 mặt hàng

## Phụ lục 2. Mẫu báo giá
Phụ lục 2. Mẫu Báo giá (Ban hành kèm theo yêu cầu báo giá số /TTYT-KD ngày 20/9/2024 của Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn)
BẢNG BÁO GIÁ Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn
Trên cơ sở yêu cầu báo giá số /TTYT-KD ngày tháng năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, chúng tôi :
- Công ty :
- Địa chỉ :
- Số điện thoại liên hệ :
- Email:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
- Mã số thuế:
Xin được báo giá cho các mặt hàng hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế như sau: 1. Báo giá cho các cho mặt hàng hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:
STT | Mã HH | Tên hàng hóa mời báo giá | Tên thương mại mặt hàng báo giá | Đặc tính kỹ thuật mặt hàng báo giá | Hãng, nước sản xuất | Model/ký, mã hiệu sản phẩm | Mã HS | Quy cách | ĐVT | Số lượng | Đơn giá báo giá (có VAT) | Thành tiền | Ghi chú
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)=(10)*(11) | (13)
1
2
….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh mặt hàng báo giá đáp ứng yêu cầu về tính năng và yêu cầu về kỹ thuật mời báo giá ví dụ: cattolo sản phẩm, CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại điều 29 nghị định 98/2021/NĐ-CP....)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2024. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Cung cấp thông tin về giá của hàng hóa và dịch vụ liên quan phù hợp với khả năng cung cấp của đơn vị mình , bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá, đảm bảo giá chào phù hợp với giá cung ứng cho các đơn vị khác trong khu vực. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
……, ngày........ tháng.......năm 2024 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ (Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- Cột (1); (2); (9); (10) Đơn vị báo giá ghi đúng và đầy đủ thông tin theo phụ lục 1.
- Cột (3); (4); (5); (6); (7); (8) Đơn vị báo giá ghi đúng thông tin của mặt hàng báo giá.
- Cột (11) Đơn vị báo giá ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng mặt hàng báo giá. Đơn giá đã bao gồm các chi phí cho dịch vụ liên quan và thuế phí, lệ phí ( nếu có ).
- Cột (12) Đơn vị báo giá ghi giá trị thành tiền, giá trị ghi tại cột này bằng số lượng (cột 10) nhân với đơn giá (cột 11).
- Đơn vị báo giá ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND).
- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu vào báo giá.